## Bakteriologia
Załącznik nr 3 pakiety nr 1-11
Specyfikacja do przetargu dla Pracowni Bakteriologicznej na dwa lata (2012-2013)
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
Pakiet nr 1: Pożywki
1. | Agar czekoladowy z czynnikami wzrostowymi dla Haemophilus hamujacy wzrost ziarniaków Gram (+) | płytka | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Podłoże wybiórcze dla Neisseria gonorrhoeae (Tayer Martin Agar) | płytka | 400 |  | 0 | 0
3. | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji najczęściej izolowanych bakterii z moczu | płytka | 2800 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Podłoże chromogenne do identyfikacji GBS | płytka | 400 |  | 0 | 0
5. | Podłoże z solą i mannitolem (Chapman agar) | płytka | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Columbia agar + krew barania (5%) | płytka | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Columbia agar + krew barania (5%)+ kwas nalidyksowy + kolistyna | płytka | 1200 |  | 0 | 0
8. | Podłoże z eskuliną i solami żółci i azydkiem do hodowli i identyfikacji Enterococcus | płytka | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Podłoże Mac Conkeya + fiolet krystaliczny | płytka | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Podłoże Sabouraude + gentamycyna + chloramfenikol | płytka | 1500 |  | 0 | 0
11. | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych (C.albicans, C.crusei, C. glabrata) | płytka | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
12. | Podłoże na ruch dla enterokoków | probówka | 80 |  | 0 | 0
13. | Schaedler agar z krwią + hemina + witamina K | płytka | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
14. | Schaedler agar z krwią + kanamycyna + wankomycyna | płytka | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
15. | Agar BHI z wankomycyną w steż. 6ug/mL | płytka | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
16. | Agar do przechowywania szczepów, tzw. amerykański | probówka | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
17. | Bulion mózgowo-sercowy | probówka | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
18. | Podłoże płynne wybiórczo namnażające dla Trichomonas | probówka | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
19. | Podłoże sypkie Columbia agar | op.a 500g | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
20. | Podłoże sypkie Sabouraude + gentamycyna+chloramfenikol | op.a 500g | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
21. | Podłoże Mac Conkeya + fiolet krystaliczny | op.a 500g | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
22. | Podłoże z solą i mannitolem (Chapman agar) | op.a 500g | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Do oferty należy dołączyć przykładowe świadectwa jakości dla poszczególnych pożywek.
Dostarczone pożywki muszą mieć dołączone świadectwa kontroli jakości zawierające:
numer serii, datę ważności, skład pożywki, pH, barwę, kontrolę jałowości, żyzności, opis wzrostu szczepów wzorcowych na danym podłożu.
Pożywki na płytkach winny mieć okres ważności nie krótszy niż 6 tygodni, pożywki płynne - nie krótszy niż 12 tygodni.
Przez cały okres ważności pożywki winny zachować deklarowaną wysoką jakość.
Oferent zobowiązuje się do realizacji zamówień całościowo.
W razie reklamacji dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 2: Barwniki
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do barwienia metodą Grama w pojemnikach z dozownikami o poj. ok.250ml | op. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Fiolet krystaliczny do barwienia wg Grama | L | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Barwnik Lugola stabilizowany do barwienia wg Grama | L | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Safranina wg Grama | L | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Odbarwiacz | L | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Krążki wysycone antybiotykiem (wymienione poniżej) w fiolkach po 50 szt. | fiolka | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
| Amikacyna 30ug | fiolka
| Amoksycylina / kw. klawulanowy 20/10 ug | fiolka
| Ampicylina 10ug | fiolka
| Ampicylina 2ug | fiolka
| Aztreonam 30ug | fiolka
| Cefaklor 30ug | fiolka
| Cefepim 30 ug | fiolka
| Cefoksytyna 30 ug | fiolka
| Cefotaksym 30ug | fiolka
| Cefotaksym 5ug | fiolka
| Cefotaksym/kwas klawulanowy 30ug/10ug | fiolka
| Cefpodoksym 10ug | fiolka
| Ceftazydym 10ug | fiolka
| Ceftazydym 30ug | fiolka
| Ceftazydym/kwas klawulanowy 30/10ug | fiolka
| Ceftriakson 30 ug | fiolka
| Cefuroksym 30 ug | fiolka
| Chinupristyna/dalfopristina 15ug | fiolka
| Chloramfenikol 30ug | fiolka
| Ciprofloksacyna 5ug | fiolka
| Doripenem10ug | fiolka
| Ertapenem 10ug | fiolka
| Erytromycyna 15 ug | fiolka
| Fenoksymetylopenicylina (penicylina V) 10ug | fiolka
| Fosfomycyna 200ug | fiolka
| Gentamycyna 10ug | fiolka
| Gentamycyna 30ug | fiolka
| Imipenem 10ug | fiolka
| Klindamycyna 2 ug | fiolka
| Kwas fusydowy 10ug | fiolka
| Kwas nalidyksowy 30ug | fiolka
| Lewofloksacyna 5ug | fiolka
| Linezolid 10ug | fiolka
| Meropenem 10ug | fiolka
| Moxifloksacyna 5 ug | fiolka
| Mupirocyna 200 ug | fiolka
| Netylmycyna 10ug | fiolka
| Nitrofurantoina 100ug | fiolka
| Norfloksacyna 10ug | fiolka
| Ofloksacyna 5ug | fiolka
| Oksacylina 1ug | fiolka
| Penicylina benzylowa (penicylina G) 1IU | fiolka
| Piperacylina / tazobactam 30/6 ug | fiolka
| Piperacylina 30ug | fiolka
| Rifampicyna 5ug | fiolka
| Streptomycyna 300ug | fiolka
| Teikoplanina 30ug | fiolka
| Telitromycyna 15ug | fiolka
| Tetracyklina 30 ug | fiolka
| Tigecyklina 15ug | fiolka
| Tikarcylina / kw. klawulanowy 75/10 ug | fiolka
| Tikarcylina 75 ug | fiolka
| Tobramycyna 10ug | fiolka
| Trimetoprim 5 ug | fiolka
| Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug | fiolka
| Wankomycyna 5ug | fiolka
2. | Test na cefinazę w fiolkach po 50 szt. | fiolka | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Jałowe krążki bibułowe pakowane po 50 szt. | fiolka | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Mueller Hinton agar na płytkach o śred. 90mm | szt. | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Mueller Hinton + 5% krwi końskiej + 20mg/L β-NAD na płytkach o śred. 90mm | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Mueller Hinton agar sypki | op. a 500g | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Krążki wysycone antybiotykami muszą mieć średnicę 6 mm.
Krążki muszą być pakowane w fiolki po 50 szt i zgrzewane w blistrach.
Każda fiolka musi zawierać zintegrowany pochłaniacz wilgoci.
Każdy krążek musi mieć wyraźne dwustronne, międzynarodowe oznakowanie i stężenie zgodne z zaleceniami EUCAST.
Do oferty należy dostarczyć próbki kontrolne fiolek z krążkami antybiotykowymi.
Do oferty oraz do każdej serii płytek należy dostarczyć certyfikat jakości zawierający kontrole stabilności pożywki
wraz ze strefami zahamowania dla szczepów wzorcowych zgodnie z obowiązujacymi wytycznymi.
Okres ważności dostarczonych krążków nie może być krótszy niż półtora roku, podłoża winny mieć okres ważności nie krótszy niż 5 tygodni.
Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówień w ciągu 7 dni roboczych oraz do realizacji zamówień w trybie awaryjnym
w ciągu 3 dni roboczych.
Oferent zobowiązuje się do realizacji zamówień w całości.
Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet Nr 4: Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość szt. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Haemophilus influenzae NCTC 8468 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Szczep ma mieć dołączoną metryczkę i certyfikat zaświadczający o tym, że pochodzi z oryginalnej kolekcji ATCC. .
Szczepy mogą być maksymalnie z czwartego pasażu
Pakiet nr 5: Akcesoria do hodowli beztlenowców
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do wytwarzania środowiska gazowego dla bakterii beztlenowych z użyciem torebek plastikowych + wskaźnik atmosfery beztlenowej bez konieczności dodawania wody | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Wskaźnik atmosfery bezltenowej | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Jeśli wskaźnik atmosfery beztlenowej wchodzi w skład zestawu należy zrezygnować z poz. 2.
Termin ważności co najmniej 1 rok.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 6: Testy lateksowe do identyfikacji
Lp. | Nazwa artyułu | j.m. | Ilość oznacz. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Test do identyfikacji paciorkowców beta-hemolitycznych grup A, B, C, D, F i G + kontrola dodatnia | oznaczenie | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Test do szybkiej identyfikacji Staphylococcus aureus, wykrywający białko A | oznaczenie | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Do oferty należy dołączyć instrukcję w j. polskim.
Dostarczony test musi mieć okres ważności przynajmniej przez 6 m-cy.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 7: Test do oznaczania lekowrażliwości grzybów
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość oznaczeń | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Test do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych z określeniem wartości MIC | oznaczenie | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Wymagania:
Do oferty należy dołączyć instrukcję w j. polskim.
Dostarczony test musi mieć okres ważności przynajmniej przez 6 m-cy.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 8: Odczynniki do diagnostyki
| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Odczynnik z 10% dezoksycholanem sodu, probówka | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Odczynnik do wykrywania oxydazy w krążkach | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Krążki z bacytracyną 0,04j | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Krążki X do identyfikacji Haemophilus | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Krążki Y do identyfikacji Haemophilus | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Krążki do różnicowania Neisseria i Moraxella | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Kwas boronowy, probówka a 2ml | szt. | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Dostarczone testy muszą okres ważności nie krótszy niż 6 m-cy.
Do oferty należy dostarczyć instrukcję użycia w j. polskim.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 9: Test na rota- i adenowirusy
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość oznacz. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Szybki test immunochemiczny, kasetkowy, do wykrywania rota- i adenowirusów w kale | 1 op. 25 ozn. | 700 |  | 0 | 0 |  | 0
Wymagania:
Oferowany test musi mieć kontrolę dodatnią i ujemną.
Do oferty należy dostarczyć instrukcję w j. polskim.
Dostarczone testy muszą mieć okres ważności nie krótszy niż 6 m-cy.
Test winien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania badania.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 10: Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnustrojów wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i odczynników
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Haemophilus i Neisseia | szt | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych | szt | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | szt | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Testy do oznaczania lekooporności z wyznaczeniem MIC dla Streptococcus pneumoniae | szt | 180 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Testy do identyfikacji i oznaczania lekooporności dla ziarniaków G(+) | szt | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Testy do identyfikacji i oznaczenia lekooporności dla pałeczek Gram ujemnych | szt | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
| Niezbędne akcesoria (wyszczególnić) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Dzierżawa aparatu | miesiąc | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne: | TAK | NIE
1. | Analizator ma zdolność identyfikacji i oznaczenia lekooporności ziarniaków G(+), w tym Streptococcus pneumoniae, pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, pałeczek niefermentujących oraz Haemophilus, a także identyfikacji beztlenowców, Neisseria oraz grzybów drożdżopodobnych.
2. | Interpretacja wyników oznaczania lekooporności jest zgodna z aktualnymi wymogami EUCAST
3. | Analizator posiada czytnik do odczytu identyfikacji i lekooporności kalibrowany automatycznie.
4. | System zapewnia jednoczesną identyfikację i oznaczenie lekooporności bakterii.
5. | Lekooporność oznaczana jest metodą turbidymetryczną.
6. | Użytkownik może w zależności od potrzeb wybrać metodę przygotowywania zawiesiny inokulacyjnej.
7. | Inokulacja paneli odbywa się jednoetapowo, np. za pomocą pipety wielokanałowej.
8. | Istnieje możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami użytkownika.
9. | System umożliwia oznaczenie lekoooporności, wykrycie i potwierdzenie ESBL na jednym panelu.
10. | System wykrywa indukcyjną oporność MLSb.
11. | Oprogramowanie w systemie Windows.
12. | Możliwe jest dopisywanie mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych.
13. | Wyniki lekowrażliwości generowane są niezależnie od identyfikacji.
14. | System umożliwia edycję panalu pozwalającą na weryfikację wyniku.
15. | System alarmuje użytkownika w przypadku nietypowych wzorów oporności (oprogramowanie alertowe eksperckie).
16. | Istnieje możliwość manualnego zatwierdzania atypowych wyników identyfikacji i lekowrażliwości.
17. | Wynik lekowrażliwości podany jest w kategorii S, I, R.
18. | Istnieje odrębna część program umożliwiająca prowadzenie kontroli jakości badań.
19. | System umożliwia archiwizację danych.
20. | Możliwe jest tworzenie i dostosowywanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań użytkownika.
21. | W zestawie znajdą się: analizator, turbidymetr, pipeta do inokulacji paneli, drukarka oraz komputery na dwa stanowiska.
22. | Dostarczone testy muszą mieć co najmniej 6-miesięczny okres ważności.
23. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
24. | Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
25. | Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu Pracowni Bakteriologicznej w miejscu pracy w zakresie obsługi aparatu.
26. | Dostawca wydzierżawi wraz z analizatorem program komputerowy zapewniający zautomatyzowaną i kompleksową obsługę Pracowni Bakteriologicznej ( na 2 stanowiska).
27. | Program ten umożliwi jednorazowe rejestrowanie materiału do badań, gromadzenie jednolitej bazy danych z wyników badań z analizatora oraz wyników badań wykonywanych manualnie a także wydawanie wyników badań według opcji użytkownika. Jednolita baza danych umożliwi swobodny dostęp do zarejestrowanych informacji oraz pozwoli generować zestawienia i raporty prezentujące informacje wybierane według różnych kryteriów.
28. | Przez czas trwania umowy dzierżawnej dostawca aparatu zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych napraw i kontroli nad bezawaryjnym działaniem aparatu oraz oprogramowania w tym do obowiązkowych przeglądów.
Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | szt | 2100 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | szt | 2100 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów z krwi od dzieci w trakcie antybiotykoterapii | szt | 900 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Suplement wspomagający wzrost bakterii wymagających | op. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Dzierżawa aparatu | miesiąc | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
Wymagania dotyczące aparatu i podłóż:
Aparat może być używany, winien mieć nie więcej niż 50 miejsc inkubacyjno-
pomiarowych, musi zachowywać ciągłość pomiarów i utrzymywać stałą temperaturę.
Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu w miejscu pracy z obsługi aparatu.
Przez czas trwania umowy dzierżawnej dostawca aparatu jest zobowiązany do wykonania
bezpłatnego okresowego przeglądu technicznego, do wykonywania bezpłatnych napraw
oraz do kontroli nad bezawaryjnym działaniem aparatu.
Dostarczane podłoża winny mieć dołączone certyfikaty kontroli jakości (skład, kontrola
żyzności i jałowości) oraz mieć okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.