## 1Worki do moczu
[7 empty] | załacznik 3.1 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 1-worki, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z 4-komorową komorą pomiarową 500ml(skalowaną co 1ml od 4 do 50ml),workiem zbiorczym 2000ml z zastawką oraz zaworem spustowym. Igłowy port do pobierania próbek przy drenie. Spuszczanie moczu do worka za pomocą poziomego pokrętła w dolnej części komory. Możliwość wymiany samego worka zbiorzego. Sterylny, opakowanie folia/papier ****** dopuszcza się zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, z dwoma zastawkami antyzwrotnymi, z minimum dwoma filtrami antybakteryjnymi hydrofobowymi, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml, z drenem o długości 150cm | szt. |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
2 | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu, silikonowany, dł. min. 40cm i min. 3 otwory boczne, rozm. 18-32F sterylny | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym poróżnianie jedną ręką, sterylny | szt |  | 11200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
4 | Zestaw do lewatywy poj. 1750 ml. | szt |  | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
******zmiana odp. 6
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 2układy oddechowe
załacznik 3.2 do siwz
PAKIET 2-układy oddechowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta (układ rura w rurze), mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, długość 180cm, zawierający karbowaną bezbarwną rurę zewnętrzną, karbowaną kolorową rurę wewnętrzną (kolor umożliwia identyfikację rury) o gładkiej powierzchni wewnętrznej, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer-Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurą karbowaną, pozwalającą na odprowadzanie gazów. Całkowita długość układu 200cm. Materiał: EVA,PE,PP, bez lateksu | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
2 | Jednorazowego użytku zestaw oddechowy dla dorosłych, składajacy się z karbowanej rury oddechowej o średnicy 22mm, dł. 150cm, bez lateksu, oraz przeciekania wmontowany w przebieg rury od strony pacjenta. Zestaw kompatybilny z respiratorem typu Carina, dedykowany do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej. Produkt mikrobiologicznie czysty. Pakowany po 5szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 3Tracheostomia
załacznik 3.3 do siwz
PAKIET 3-tracheostomia przezskórna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zeastw do przezskórnej tracheostomii metodą Grigsa bez wielorazowego peana ze specjalnym szlifem do prowadnicy - zestaw uzupełniający, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem, rozm. 7,8, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii z systemem igły Veresa i znacznikami kolorystycznymi głębokości wkłucia. Rurka tracheostomijna rozm.6,0mm z mankietem niskociśnieniowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. od 10-15cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnym obrotowym łącznikiem o 180 stopni | szt |  | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Rurka tracheostomijna jałowa, bez okienka z mankietem uszczelniającym nie przepełniającym się pod wpływem gazów anestetycznych z możliwością przeprowadzenia metalowej prowadnicy nr od 6,0 do nr 9,0 | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 4 Opłucna
załacznik 3.4 do siwz
PAKIET 4-drenaż opłucnej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw wielokomorowy do drenaży klatki piersiowej, umożliwiający ręczne precyzyjne ustawienie siły ssania, zastawk wodna komora manometryczna umożliwiająca ciągły pomiar ciśnienia, samouszczelniający się port do pobierania próbek, pojemność 2200ml | szt |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
2 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą, dren do nakłuć klatki piersiowej CH 8, strzykawka 50ml luer-lock, worek do drenażu 2000ml, bezpieczna igła umieszczona w kanale cewnika,kolorowy znacznik bezpieczeństwa określający położenie igły | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
3 | Zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami G 14, G 16, g 19 o długości 80mm, worek o poj 2000ml z podziałką i zastawką, kranik trójdrożny, strzykawka 60ml | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
4 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby G 17, 1,4mm x 88mm, strzykawka z blokadą, igła biopsyjna, skalpel do nacięcia skóry | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
5 | Igła do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG G 20, dł.160mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
6 | Igła do biopsji szpiku kostnego G 16 długość regulowana 43-68mm | szt |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
7 | Igła do biopsji szpiku kostnego G 16, G 18 długość regulowana 28-68mm | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
8 | Igła do biopsji stercza G 18 x 20cm i G 18 x 30cm wspólpracująca z działem biopsyjnym Pro-Mag | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
9 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastroskopii, Peg CH 18 | szt |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
10 | Dren do odsysania i płukania żołądka F 28-36 dł. 110-130cm, sterylny |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
11 | Zgłębnik żołądkowy dwukanałowy do odsysania i napowietrzania Fr 14-20 dł.120cm, sterylny | szt |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiajacy posiada pistolet Pro-Mag
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 5Wkłucia centralne
załacznik 3.5 do siwz
PAKIET 5-wkłucia centralne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykonany z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 16/16 dł.200mm, 18/14 dł.200mm | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
2 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykonany z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/14 dł.200mm z powłoką bakteriobójczą | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Wkłucia centralne trójświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z poliuretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/18/16 dł.200mm | szt |  | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
4 | Zestaw do kaniulacji żył centralnychmetoda Seldingera, w zestawie cewnik 4-światłowy F 8,5/18, 14, 18,16 Ga/16cm, igła wprowadzająca o dł. 6,35cm, strzykawka, prowadnica nitinolowa 0,032”- 60cm, rozszerzadło naczyniowe, skrzydełka mocujące | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
5 | Zestaw do kaniulacji żył centralnychmetoda Seldingera, w zestawie cewnik 3-światłowy F 7/18, 18, 16 Ga/16cm, igła wprowadzająca o dł. 6,35cm, strzykawka, prowadnica nitinolowa 0,032”- 45cm, rozszerzadło naczyniowe, skrzydełka mocujące, strzykawka z otworem w tłoku z zastawką hemostatyczną, strzykawka 5ml | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
6 | Igła zewnątrzoponowa Tuohy dł 80mm G 18 znacznik głębokości | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
7 | Zestaw do znieczulenia mieszanego ZO/PP G 27/G 18 | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
8 | Zestaw Mini Pack do znieczulenia ZO G 18 | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 6maska twarzowa
załacznik 3.6 do siwz
PAKIET 6-maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miekki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalajacy na stabilny uchwyt. Maska wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiający „szczelne” jej dopasowanie do twarzy wykonany z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maska o okrągłym kształcie. Rozmiary od 0 do 2 | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
2 | Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miekki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalajacy na stabilny uchwyt. Maska wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiający „szczelne” jej dopasowanie do twarzy wykonany z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maska anatomicznie uformowana w kształcie kropli. Rozmiary od 3 do 5 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Maska twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej przeznaczona do wielokrotnego użytku z przeźroczystą pokrywą, zaopatrzona w kątowe złącze z obrotowym adapterem, miękki żelowy mankiet, spreżysty pierscień pozwalajacy na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Umocowanie maski ułatwiają 4 punkty podporowe (tzw.”trójkąt” maski i podparcie czołowe w postaci miękkiej żelowej podkładki) oraz dopinana na magnetyczny zacisk uprząż na głowę. Ramię zaopatrzone w podwójny element mocujący łączący maskę z podporą czołową posiadający możliwość regulacji, do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, maska przeznaczona jest do5-krotnego użytku, po uprzedniej dezynfekcji. Przeznaczona do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. Rozmiar S, M, L. | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
4 | Maska twarzowa anestezjologiczna jednorazowego użytku w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości jego regulacji. Przeźroczysty korpus umozliwia stałą obserwację stanu pacjenta, kodowana kolorem końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację rozmiaru. Materiał PCW i PC, bez lateksu i bez DEHP. Produkt mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu. Maseczki w rozmiarze 1lub 2 do wyboru | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 7półautomatyczne igły
załacznik 3.7 do siwz-zmiana odp.1
PAKIET 7-półautomatyczne igły do biopsji
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka dł. 1cm i 2cm. Igła skalowana co 1cm z ogranicznikiem głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie rozmiaru igły G 14 100mm* dopuszcza sie zaoferowanie igły G 14 90mm | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
2 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka dł. 1cm i 2cm. Igła skalowana co 1cm z ogranicznikiem głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie rozmiaru igły G 14 150mm | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 8Inkubator
załacznik 3.8 do siwz
PAKIET 8-przylepce do czujnika temperatury, czujnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przylepce do czujnika temperatury do inkubatora otwartego typ Babytherm 804 do prowadzenia terapii ogrzewaczem odblaskowe plasterki pokryte specjalnym żelem zapewniającym bezpieczne mocowanie czujnika temperatury również na wilgotnej skórze noworodka, pakowane po100szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
2 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku, żółty do pomiaru temperatury centralnej kompatybilny z inkubatorem Caleo. Pakowane po 5szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 9Podpaje
załacznik 3.9 do siwz
PAKIET 9- igły do znieczuleń przewodowych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm igła z prowadnicą: | [8 empty] | 33.14.13.21-6
| 20G | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G | szt |  | 430 |  |  | 0 | 0 | 0
| 25G | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
| 26G | szt |  | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
| 27G | szt |  | 380 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 50mm: | [8 empty] | 33.14.13.21-6
| G20 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| G22 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Igła do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł. 120mm G 22 | [8 empty] | 33.14.13.21-6
| G 22 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| G 25 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Igła do znieczuleń przewodowych typ Pencil Point dł 90mm: | [8 empty] | 33.14.13.21-6
| G26 | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| G27 | szt |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych z ostrzem typu Quinke z drenem o koncówce Luer Lock, igła z punktami echograficznymi do kontroli pod USG, rozmiary G 22 x 50mm, G 21 x 100mm, G 22 x 80mm do wyboru | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
6 | Jednorazowa elektroda igłowa bipolarna koncentryczna do EMG, 30 x 0,35mm (czerwona) lub 40 x 0,45mm (czarma) do wyboru | szt |  | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 10koszulka ochronna
załacznik 3.10 do siwz
PAKIET 10-koszulka ochronna na cewnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka ochronna na cewnik do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości x 20szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 11Aparaty do przet.
[7 empty] | załacznik 3.11 do siwz |  |  | po zmianie
PAKIET 11- przyrządy do przetaczania 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do infuzji w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim (folia-papier) komora min 6,5cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ABS (akrylonitryl-butadien), wzmocnionego włóknem szklanym, bez ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym). Zacisk rolkowy ze specjalną pochewką na kolec komory zabezpieczający przed zakłuciem. Opakowanie kartonowe a`200szt *****zamawiajacy dopuszcza opakowania a 250 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości; wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości | op |  | 121000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Aparat do przetoczeń krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze czerwonym (folia-papier) komora min 9cm, wolna od PCV, bez ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym). Opakowanie kartonowe 180szt******zamawiajacy dopuszcza opakowania a 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości; wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości | op |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Aparat do pompy perystaltycznej Ascoset AP AP31-22 dł. wkładki silikonowej 230cm/22cm, jałowy (folia-papier) | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
4 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem Ocż jednorazowego użytku, sterylny | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *****zmiana odp.5 | [5 empty] | w tym vat | 0
******zmiana odp.6
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 12Odsys. pola
[7 empty] | załacznik 3.12 do siwz |  |  | po zmianie
PAKIET 12-odsysanie pola operacyjnego, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Dren łączący (końce żeńskie) CH 24x300mm (5,6/8,0) do ww. końcówki podwójnie pakowane | szt |  | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Łączniki do drenów schodkowe 7 x 7mm,10 x 10mm,6 x 15 x 6mm | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Dreny Khera od CH 8 do CH 22 lateksowo-silikonowe | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
4 | Dreny typu Ulmera sterylne z nitką RTG od CH 8 do CH 18,ze stopniowaną średnicą otworów | szt |  | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Sonda Sengstakena F16-20 ******Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) dł. 100cm; dopuszcza się sondę w rozm. CH 16,18,21 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
6 | Zestaw do odsysania pola z kontrolą ssania dł.210 cm (bez kulki nie kolorowe) CH 24 (5,6/8,0mm) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
7 | Rozgałęziacz infuzyjny trójdrożny do wlewów dożylnych, wykonany z polipropylenu,końcówki typu Luer-lock, z zaworem kulkowo-suwakowym, zapobiegającym wypływowi krwi i mieszaniu się podawanych preparatów, barwne oznaczenie każdej linii z zaworem FLOSwitch, wskaźnik stanu zaworu, kolorowe nalepki w komplecie | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| ****** zmiana odp. 6 | [5 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 13Strzykawki
[7 empty] | załacznik 3.13 do siwz |  |  | po zmianie
PAKIET 13-kaniule,korki, strzykawki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kaniula dożylna bez portu bocznego, rozmiar 0,6 mm z 19 mm( 26 G) dla wcześniaków o masie ciała poniżej 500 gramów i 0,7 x 19 mm (24G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min w obu rozmiarach , wykonana z PTFE, widoczna w USG (bez pasków radiocieniujących), ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, z zastawką antyzwrotną, opakowanie Tyvek, nierozerwalne, wodoszczelne (bez zawartości celulozy), gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu i przechowywania | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-8
2 | Kaniula dożylna obwoowa wykonana z poliuretanu, bez portu bocznego, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący wbudowanyplastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, G 24-żółta (0,7x19mm) przepływ 23ml/min; G 22-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min; G 20-różowa (1,1x32mm) przepływ 65ml/min; G 18-zielona (1,3x45mm) przepływ 95ml/min; G 16-szara (1,7x45mm) przepływ 200ml/min; G 14-pomarańczowa (2,1x45mm)przepływ305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-8
3 | Kaniula dożylna obwoowa wykonana z FEP, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (2 linie RTG), posiadająca filtr hydrofobowy, kod identyfikujący wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, G 26 (0,6x19mm lub 0,62x19mm) przepływ17ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-8
4 | Kaniula dożylna obwoowa wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, G 24 (0,7x19mm) przepływ 23ml/min; G 22 (0,9x25mm) przepływ 36ml/min; G 20 (1,1x32mm) przepływ 65ml/min; G 18 (1,3x45mm) przepływ 95ml/min; G 17(1,5x45mm) przepływ 142ml/min; G 16(1,7x45mm) przepływ 200ml/min; G 14(2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 48150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-8
5 | Kranik trójdrożny luer lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, sterylizowany tlenkiem etylenu,(kraniki w kolorach: biały, niebieski, czerwony) | szt |  | 5400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-0
6 | Koreczek do kaniul typu Combi w trzech kolorach: biały, czerwony, niebieski. Opakowanie 200szt ****zamawiajacy dopuszcza op. po 100 szt ******lub po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości; wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilosci | op |  | 26800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-0
7 | Koreczek do kaniul. Opakowanie 200szt ****zamawiajacy dopuszcza op. po 100 szt ******lub po 250 szt.; z odpowiednim przeliczeniem ilości ; wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilosci ******Zamawiający dopuszcza koreczki do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę | op |  | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-0
8 | Bezigłowy zawór przeznaczony do podawania leków/płynów, pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniajacy szczelne zamknięcie, do 140 uruchomień do 7 dni, nie zawiera PCV oraz lateksu. | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-0
9 | Igła iniekcyjna j.u.,posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33x12mm, 0,45x12mm, 0,45x22mm,0,50x19mm,0,50x25mm,0,60x30mm, 0,70x30mm, 0,80x16mm, 0,80x40mm, 0,90x40mm- na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Opakowanie 100szt | op |  | 2615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.1320-9
10 | Igła iniekcyjna j.u.,posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar:1,1x25mm,1,1x40mm, 1,1x50mm,1,2x40mm - na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Opakowanie 100szt | op |  | 840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.1320-9
11 | Igły typu motylek 0,5-0,9 z drenem 30cm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.1320-9
12 | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i rozmiar na pojedynczej sztuce. Rozmiary: 0,33x10mm, 0,33x12mm, 0,33x12,7mm, 0,30x8mm. Opakowanie 100szt | op |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.1320-9
13 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, posiadająca czarną widoczną skalę, wykonana z kopolimeru etylenowo-propylenowego. Z rozszerzoną skalą. Opakowanie 100szt | op |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
14 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, posiadająca czarną widoczną skalę, wykonana z kopolimeru etylenowo-propylenowego. Z rozszerzoną skalą. Opakowanie 100szt | op |  | 1065 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
15 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, posiadająca czarną widoczną skalę, wykonana z kopolimeru etylenowo-propylenowego. Z rozszerzoną skalą. Opakowanie 100szt | op |  | 1225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
16 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, posiadająca czarną widoczną skalę, wykonana z kopolimeru etylenowo-propylenowego. Z rozszerzoną skalą. Opakowanie 100szt ******dopuszcza się op. po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokręgleniem do pełnych opakowań w górę; wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości | op |  | 1155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
17 | Strzykawka jednorazowa 20ml luer lock, stosowana do pompy infuzyjnej z gumowym tłokiem (trzyczęściowa) | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
18 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml trzyczęściowa , luer lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wsunięciem tłoka | szt |  | 9100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
19 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa Janeta 100ml j.u.,jałowa, dodatkowo łącznik luer, z widoczną kontrastującą skalą | szt |  | 4080 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
20 | Strzykawka do insuliny z igłą,strzykawka 1ml/40j.m. igła 0,40x13mm. Opakowanie 100szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
21 | Strzykawka dotuberkuliny 1ml, z igłą 0,5x16mm, skala co 0,01ml. Opakowanie 100szt | op |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
22 | Nakładka z haczykiem do amniotomii, sterylna | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| ****zmiana odp.4 | [5 empty] | w tym vat | 0
******zmiana odp.6
****** zamawiający doprecyzowuje opis z poz. 17 : Pompy strzykawkowe posiadane przez zamawiajacego: Ascor, Pilot, Aguila
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 14cewnik dializacyjny
załacznik 3.14 do siwz
PAKIET 14-cewnik dializacyjny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik ze światłem o nerkowym przekroju, zakonczenie światła bez bocznych otworów zmniejszających ryzyko powstawania zakrzepów, cewnik o zwiększonej wydajności dzięki której dializa staje się bezpieczniejsza i bardziej wydajna, cewnik pokryty powłoką mikrodermową zmniejszającą interakcje między komórkami i białkami osocza, a powierzchnią cewnika zapobiegajac tym samym tworzeniu biofilmu, cewnik z dodatkiem bizmutu w powłoce co hamuje przywieranie i namnazanie bakterii, Fr 13x150mm, dł cewnika 150mm lub 250mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 15Elektrody EKG
[7 empty] | załacznik 3.15 do siwz |  |  | po zmianie
PAKIET 15-elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm *** dopuszcza się 30mm z języczkiem (średnica elektrody 30mm z języczkiem 35mm) | szt |  | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna ***dopuszcza się wym.50mm x 35mm oraz 57mmx34mm | szt |  | 75500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu piankowym śr. 50mm, żel mokry ***ciekły ***dopuszcza się także rozm.45mmx50mm z hydrożelem | szt |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| ***zmiana odp.3 | [5 empty] | w tym vat | 0
*** dot. poz. 5: Zamawiający posiada aparat Aspel
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 16przyrządy do przetaczania 2
załacznik 3.16 do siwz
PAKIET 16-przyrządy do przetaczania 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do podawania leków światłoczułych, bursztynowy | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Aparat do podawania leków do infuzji ciśnieniowych dł. drenu 150cm do pompy Optima Pt, z komorą usztywnioną w części górnej i dodatkowym pierścieniem do mocowania w pompie | szt |  | 1360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bez ftalanów | szt |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm, bez ftalanów | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bursztynowy | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych wolny od PCV, do nitrogliceryny dł. 150cm | szt |  | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
7 | Strzykawka bursztynowa 50ml obustronna skala, do pompy infuzyjnej Brauna z kołnierzem zabezpieczającym przed wypadnieciem tłoka z cylindra, tłok strzykawki typu „perfuzor”, grubość uszczelki ok.2mm | szt |  | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
8 | Strzykawka 50ml wolna od PCV (piktogram umieszczony na opakwaniu jednostkowym widoczny dla użytkownika) z obustronna skalą, do pompy infuzyjnej | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
9 | Dren do pompy objętościowej typu Space line z wstawką silikonową, dł. drenu 250cm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
10 | Przyrząd do przetaczania leków cytostatycznych z wbudowanym filtrem 0,22 mikrometra, złącze obrotowe Luer lock, długość linii głównej min 290cm, objętość linii głównej nie więcej niż 16ml, koncówka linii wyposażona w filtr hydrofobowy, zacisk ślizgowy na linii przed komorą kroplową i dodatkowy port do wstrzyknięć | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
11 | Exadrop* lub równoważny aparat do przetoczeń | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 17filtry,czujniki odsysanie
załacznik 3.17 do siwz
PAKIET 17- filtry,czujnik,odsysanie
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z portem do kapnografu, sterylny, masa max 23g, przestrzeń martwa max 27ml | szt |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny do stosowania na masa bloku operacyjnym z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy o powierzchni min.23cmkw i objętości do 45cm seściennych, skuteczność filtracji 99,99, skuteczność nawilżania powyżej 31mg/H2O dla objetości oddechowej 500ml, opory przepływu 28cmH2O+/-5% przy 60i/min z portem do kapnografu,sterylny, pakowany pojedynczo dla dorosłych | szt. |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Flitr oddechowy mechaniczny do stosowania na oddziale OIT, hydrofobowy z harmonijkową membraną filtrującą z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z celulozy, skuteczność nawilżania min 32mgH2o. Skuteczność filtracji 99,9999, masa max 40g, utrata wilgoci nie większa niż 6mg/H2O/l, port do kapnografu, sterylny | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz z portem kapno, pediatryczny od 8-30kg, objetość oddechowa 75-300ml, waga ok. 21g, sterylny, pakowany pojedynczo dla objetości oddechowej 500ml, opory przepływu 28cmH2O+/-5% przy 60i/min z portem do kapnografu,sterylny, pakowany pojedynczo | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur gładkich dł. 150cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 2l na ramieniu dodatkowym, sterylny | szt |  | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
6 | Układ oddechowy anestetyczny dla dzieci z rur gładkich dł. 120cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 1l na ramieniu dodatkowym, sterylny | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
7 | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierajacy lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg w kształcie „L” sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Opakowanie 24szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
8 | Zestaw ochronny przed zaparowaniem optyk, jałowy x 20 | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 18filtry,smoczki
załacznik 3.18 do siwz
PAKIET 18-filtry,smoczki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywnośc filtrowania większa niż 99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących* | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Filtr antybakteryjny do ssaka-filtracja bakterii i wirusów ze skutecznością 99,9999%, złącze dwustopniowe 6mm oraz 12/10mm** | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
3 | Filtr antybakteryjny do badania spirometrycznego sterylny, jednorazowy, skutecznie filtruje bakterie i wirusy, nadaje się do badania wydechowego i wdechowego, chroni przed skutkami zakażenia pacjenta oraz skażeniem urządzenia, niski efekt tzw.”martwej przestrzeni” przy dużej szybkości przepływu*** | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
4 | Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 mikromilimetra podłączenie Luer Lock | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Smoczek jałowy, jednorazowego użytku do stosowania z preparatami gotowymi do spozycia, do karmienia niemowląt od urodzenia. Gwint standardowy. | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.71.17.70-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *Zamawiający posiada ssak NEW ASKIR 30 | [5 empty] | w tym vat | 0
**Zamawiający posiada ssak Ogarit
***Zamawiający posiada spirometr Vitalograph
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 19cewniki,kanka
[6 empty] | załacznik 3.19 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 19-cewniki, kanka
Lp | Opis produktu | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewniki do karmienia noworodków z zatyczką luer-lock, atraumatycznym zamkniętym zakończeniem i naprzemianległymi otworami bocznymi o dł. 40cm, skalowanie co 1cm, pasek RTG, bez ftalanów CH 5-10 dł 40cm, sterylne (folia-papier) | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 6-10 z prowadnicą nylonową, sterylny (folia-papier) *****zamawiający dopuszcza cewniki CH6 z balonem 3 ml oraz CH8-10 z balonem 3-5ml******Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) długość 29 cm | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 5-10ml CH 12-30 sterylne (folia-papier) | szt | 5450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 30-50ml CH 12-30, sterylny (folia-papier) | szt | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 30-50ml CH 18-24,dł 40cm sterylny (folia-papier) | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Foley`a trójdrożny wykonany z lateksu, silikonowany balon 30-50ml, 2oczka drenujące nad balonem dł 40cm CH 18-24,sterylny (folia-papier) | szt | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Cewnik Nelaton CH 6-22 sterylne (folia-papier) z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Kaniula dotetnicza G 20 z zaworem o-off ******Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) kaniule wykonane z PTFE | szt | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
9 | Kanka doodbytnicza dla noworodków CH 16 | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Kanka doodbytnicza CH 24 x 250mm-300mm | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 06-10 dł. 40cm sterylne (folia-papier), z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na konektorze w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika, posiadające dwa małe koncentryczne otwory tzw."zamrożoną powierzchnię" zabezpieczającą przed możliwością przyklejenia cewnika do rurki w czasie odsysania *****dopuszcza się barwne oznaczenie rozmiaru na konektorze i numeryczne na opakowaniu jednostkowym | szt | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12-20 dł. 60cm sterylne (folia-papier), z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na konektorze w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika, posiadające dwa małe koncentryczne otwory tzw."zamrożoną powierzchnię" zabezpieczającą przed możliwością przyklejenia cewnika do rurki w czasie odsysania *****dopuszcza się barwne oznaczenie rozmiaru na konektorze i numeryczne na opakowaniu jednostkowym | szt | 27460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
13 | Uniwersalny pojemnik o pojemności 650ml, z jałową wodą do nawilżania tlenu podawanego z reduktora RESPIFLO +sterylny łącznik | szt | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
| ***** zmiana odp. 5 |  |  |  |  | w tym vat | 0
****** zmiana odp.6
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 20Zaworki
załacznik 3.20 do siwz
PAKIET 20-zaworki do bronchofiberoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zaworek ssący jednorazowy x 20 | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zaworek biopsyjny jednorazowy x 20 | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Zamawiający posiada bronchofiberoskop BF-PE 2 firmy Olympus | [5 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 21kuwety
załacznik 3.21 do siwz
PAKIET 21-kuweta
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kuweta do pomiaru stężenia glukozy do analizatora GL 201+ | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.30-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 22urologia
załacznik 3.22 do siwz
PAKIET 22-urologia
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Prowadniki wiodące hydrofilne białe, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.10-3
2 | Nitinolowy ekstraktor złogów od 1,5 do 3,0 Fr, długość 115 cm, 4 drutowy, średnica koszyka 1 cm, bezkońcówkowy,atraumatyczny , po zgięciu drutów wracający do pierwotnej formy | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
3 | Nitinolowy ekstraktor złogów, słuzacy do wydobywania złogów z moczowodu oraz nerki . Konstrukcja ma umożliwiać lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuniecie złogów w nerce lub moczowodzie rozmiar : 1,7 Fr dł . 115 cm | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
4 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamkniety , średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035",Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
5 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5 Fr dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty ,pokryty heparyną, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035",Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 23osprzęt do laparoskopu
załacznik 3.23 do siwz
PAKIET 23-osprzęt do laparoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw drenów silikonowych do insulfilacji, do Endofloeatora, sterylizowane* | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Kabel wysokiej częstotliwości monopolarny do diatermii ERBE VIO 300D | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *Zamawiający posiada Thermoflator 26432020 oraz 26430520 K Storz | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 24elektrody,cewnik system mocow
załacznik 3.24 do siwz
PAKIET 24-elektrody,cewnik,system mocowania cewników
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektrody do nieinwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych do monitora Niccomo. Opakowanie cztery podwójne komplety elektrod | op |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł G 17, G 18, G 19) o rozmiarze F 9 i długości użytkowej 30cm, pokryty substancją hydrofilną, zakonczony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym do zapobiegania zatorowości płucnej, dwa markery RTG. Na wyposażeniu zestaw wprowadzający | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Nieinwazyjny system mocowań cewników do wkłuć centralnych o anatomicznym, epileptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej części, posiadający adhezyjną częśći posiadający adhezyjną część stabilizującą o szerokości 30mm i dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe, produkt hypoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
4 | Nieinwazyjny system mocowania kaniuli dotętniczej posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjna część stabilizującą oraz specjalnie wyprofilowany, dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym bez konieczności rozłączenia systemu, produkt hypoalergiczny, bezlateksowy,sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 25zestaw do pomiaru ciśnienia
załacznik 3.25 do siwz
PAKIET 25-zestaw do pomiaru ciśnienia
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tetniczego (pojedynczy kompletny przetwornik jednorazowy, linia tętnicza, kraniki, zestaw płuczący) do współpracy z monitorami Infinity Delta Draeger | szt |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 26strzykawki bezpieczne
załacznik 3.26 do siwz
PAKIET 26-strzykawki bezpieczne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer0lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym
| 3ml | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| 5ml | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| 10ml | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| 20ml | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 27zgłębniki
załacznik 3.27 do siwz
PAKIET 27- zgłębniki cewniki, sondy,maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik Dufour`a trojdrożny, pooperacyjny, silikonowy z balonem 50ml CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Dufour`a dwudrożny, silikonowy z balonem CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 8-10 sterylne (folia-papier) | szt |  | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 12-18 sterylne (folia-papier) | szt |  | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 20-22 sterylne (folia-papier) | szt |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Tiemann dł robocza 70cm CH 6-12 sterylne (folia-papier) | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Cewnik z trokarem z linią RTG CH 28-32 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Marker chirurgiczny jałowy, nietoksyczny, nierozmazujący się tusz fioletowy na bazie gencjany, końcówka zwykła z wyskalowaną nasadką z podziałką do pomiaru w polu operacyjnym | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
9 | Łączniki do drenów Y schodkowe | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
10 | Dren brzuszny (otrzewny) wykonany z silikonowego teorzywa o optymalnej sprężystości i gietkości, bez otworów, z trzema otworami bądź siedmioma otworami bocznymi; do wyboru przez zamawiającego. CH 12-36 dł. 40cm lub 70cm do wyboru przez zamawiającego, z linią RTG, sterylne (folia-papier) | szt |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
11 | Cewnik Foley`a pokryty srebrem CH 14-24 | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
12 | Zgłębniki dwunastnicze CH 08-18 dł. 125cm ze znacznikiem głębokości min. co 5cm, sterylne (folia-papier) | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
13 | Zgłębniki żołądkowe CH 08-20 dł. 125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
14 | Zgłębniki żołądkowe CH 22-32 dł. 125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
15 | Zgłębniki żołądkowe CH 16-36 dł. 150cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
16 | Zgłębniki żołądkowe CH 12-20 dł. 80cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
17 | Pojemnik do odsysania z ran płaski, sterylny (folia-papier) 250ml | szt |  | 1160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
18 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw „sztuczny nos” wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godziny, skuteczność nawilżania 33,2mmH2O/1000ml, waga 4,5g, objętość wewn. 8ml z portem bocznym do podawania tlenu, z portem do odsysania samozamykajacym się w postaci rozchylonych płatków | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
19 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, sterylny | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
20 | Sonda moczowodowa, zakończenie Nelaton, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
21 | Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12,Fr 14 | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
22 | Zestaw do nefrostomii techniką jednostopniową w składzie: igła znajdującą się wewnątrz cewnika, bez rozszerzadeł, cewniki są wykonane z Vorteksu, dobrze widoczne w RTG, skalowane, o zakończeniach typu Pigtail CH 9-14 | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
23 | Zestaw do wytworzenia przetoki nerkowej metodą punkcji zawierający: cewnik Pigtail 12F/45cm z poliuretanu silikonowanego, prowadnik Lunderquista "J" 0,038" x 80cm, igłę dwucześciową 18G x 20cm, rozszerzacze 7F i 10F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml LL, skalpel oraz opaskę | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-6
24 | Worek jednoczęściowy kolostomijny, zamknięty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem weglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty flizeliną, a od strony zewnetrznej przezroczysty | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
25 | Worek jednoczęściowy kolostomijny, zamknięty,beżowy, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem weglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
26 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem weglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty flizeliną, a od strony zewnetrznej przezroczysty | szt |  | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
27 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, beżowy możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem weglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
28 | Pasta uszczelniająco gojaca o poj.60g | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
29 | Rękaw do irygacji stomijnej z elementem samoprzylepnym, otwór od 35-60mm udołu rękawa klamra zaciskowa | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
30 | Zamkniety system do kontrolowanej zbiórki płynnego i półpłynnego stolca z sygnalizatorem wypełnienia balonu uszczelniającego, z silikonowym drenem odprowadzającym oraz wymiennymi filtrowanymi workami (trzy w zestawie) | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
31 | Wymienne worki do zestawu zbiórki stolca w układzie zamkniętym, poj 1000ml z awieszka do ramy łózka i szczelnym zamknięciem po napełnieniu. Pakowane po 10szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
32 | Cewnik do podawania tlenu przez nos-wąsy | szt |  | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
33 | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdy dł.210cm | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
34 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 5300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
35 | Maska tlenowa dladzieci z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
36 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkowa nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu- 10ml | szt |  | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
37 | Nebulizator z drenem i ustnikiem do podawania leków | szt |  | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
38 | Ostrza chirurgiczne ze stali weglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 28osłonka na głowicę USG
załacznik 3.28 do siwz
PAKIET 28-osłonki na głowicę USG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylna osłonka na głowicę ultrasonograficzną zapakowana w teleskopowo składanej formie w sposób ułatwiający aplikację żelu i przywiązanie do czoła głowicy diagnostycznej, odporna na chemiczne środki dezynfekujące na bazie alkoholu, powłoka adhezyjna (powłoka klejaca) pozwalajaca na bezpieczne przyklejenie czoła głowicy do folii bez wystepowania pęcherzyków powietrza: posiadająca dodatkowo 2 taśmy samoprzylepne i gumki zabezpieczajace: dł.80cm, grubość 40mikronów, wykonana z poletylenu pierwotnego LDPE, bezlateksowa. Pakowana po 50szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 29maski krtanoiwe,nebulizator
załacznik 3.29 do siwz
PAKIET 29-maski krtaniowe jednorazowe, nebulizator
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Urządzenie nadkrtaniowe żelowe bez nadmuchiwanego mankietu, wyposażone w kanał gastryczny dla rozmiarów: 1,5; 2; 2,5; 3; 4,5 z wyjatkiem rozmiaru 1(posiadający zintegrowany bloker zgryzu). Produkt jednorazowy | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | Jednorazowa maska do nieinwazyjnej wentylacji obejmująca usta i nos pacjenta, anatomicznie wyprofilowana z mankietem zapewniającym szczelnosć i komfort pacjenta, wyposażona w dedykowaną opaskę mocującą, bez lateksu i DEHP. Rozmiary S, M, L do wyboru | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
3 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, łącznik T z zastawką automatycznie zamykajacą obwód po odłączeniu nebulizatora, nebulizator 10ml skalowany co 2ml | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z maską z podwójnym podbródkiem, maska wykonana z polipropylenu bez PCV z miękkim elastomerowym podwójnym kołnierzem eliminującym przecieki, zapewnia wyższą skutecznośc nebulizacji, posiada otwory boczne, nebulizator 10ml skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji, w zestawie dren 2,1m o przekroju gwiazdy | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Maski anestetyczne bez PCV jednorazowego użytku z elastomerowym, termoplastycznym nienadmuchiwanym mankietem, precyzyjnie dopasowującym się do twarzy, eliminujący przecieki, kolorowy kołnierz służy do identyfikacji rozmiaru. Rozmiary od nr 0 do nr 6 do wyboru | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
6 | Układ do aparatu do znieczulenia, antybakteryjny z jonami srebra współosiowy 30mm (rura w rurze) o dł. 2,4m, worek 2l, dodatkowa gałąź 0,5m worek 2l, w zestawie tester szczelności, układ zakończony kapturkiem zabezpieczajacym | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
7 | Zamkniety system do odsysania 72h, do rurek intubacyjnych długość 54cm rozmiar Fr 10, 12, 14, 16 do rurek tracheostomijnych dł. 30,5cm rozmiar Fr 10, 12, 14, 16. Cewnik skladajacy się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatrzaskowy, mocny transparentny rekaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegajacy utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń | szt |  | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 30czepki,maski
[7 empty] | załacznik 3.30 do siwz |  |  | po zmianie
PAKIET 30-czepki, maski,fartuchy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki.Pakowany w kartoniki *** zamawiajacy dopuszcza opakowania foliowe *** zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka z warstwą przeciwpotną w części czołowej i bocznej, wiązany na troki, kolor zielony, z włókniny 25 g/m2, pakowany w opakowania foliowe po 100 szt**** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka chirurgicznego o kroju furażerki wykonanego na całej powierzchni z włókniny pochłaniającej pot***** dopuszcza się czepek wykonany o w części bocznej i górnej z lekko perforowanej włókniny, ze wstawką chłonącą pot w części przednie, wiązany na troki, pakowany w woreczek | szt |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Pakowany w kartoniki *** zamawiajacy dopuszcza opakowania foliowe ***zamawiajacy dopuszcza okrągły czepek typu beret wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny o gramaturze 16 g/m2, ściągnięty lekka gumką, w kolorze zielonym, pakowany w opakowania foliowe a 100 szt | szt |  | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL, L ***Zamawiajacy dopuszcza fartuch ochronny z włókniny, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończonej elastycznym mankietem bawełnianym ze ściągaczem, z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący rozmiary L, XL **** Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny***** dopuszcza się fartuchy z mankietem | szt |  | 8100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Fartuch foliowy **** Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową; Fartuch wiązany z tyłu na troki, mankiety rękawów ściągane lekko gumką. Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach | szt |  | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Pakowane w kartoniki ***Zamawiający dopuszcza maseczki 3-warstwowe, wiązane na troki, wykonane z wysokiej jakości włókniny 25g/m2 nie powodujące podrażnień skóry, pakowane w kartoniki | szt |  | 22700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumką na uszy, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Pakowana w kartoniki ***zamawiający dopuszcza maseczki 3-warstwowe, na gumkę, wykonane z wysokiej jakości włókniny 25g/m2 nie powodującej podrażnień skóry, pakowane w opakowania foliowe | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, dodatkowo wyposażona w słonę na oczy wykonaną ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą i nie ogranicza pola widzenia. Pakowane w kartoniki po 50szt *** Zamawiający dopuszcza maseczki 3-warstwowe, na troki, wykonane z wysokiej jakości włókniny 25g/m2 nie powodującej podrażnień skóry, z osłoną na oczy, pakowane w kartoniki****Zamawiający dopuszcza maskę chirurgiczną 4- warstwową, wyposażoną w osłonę na oczy wykonaną z poliestru, pozostałe parametry bez zmian | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| ***zmiana odp.3 | [5 empty] | w tym vat: | 0
****zmiana odp.4
*****zmiana odp.5
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 31wyposażeniedo diat.
[8 empty] | załacznik 3.31 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 31-wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł.3-5m, wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja), śr. trzpienia 4mm | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane dł.45mm +-10%, śr trzpienia 4mm *dopuszcza się także elektrodę o dł. całkowitej 62mm, śr trzpienia 4mm | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Ekeltroda kulkowa, prosta fi 6,0mm dł. 20mm, **dopuszcza się dł. części roboczej 25mm, dł. całkowita 52mm ; śr. trzpienia 4mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Elektroda petlowa, prosta fi 12mm, dł. 27mm, **dopuszcza się dł.całkowitą 54mm; śr. trzpienia 4mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab: 1 szt. do Valleylab, 3szt. do ERBE | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Elektroda bierna żelowa, **lub hydrożelowa; dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 3800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
9 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE | szt |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
10 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii Valleylab | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odp.1 | [5 empty] | w tym vat: | 0
** zmiana odp.2
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 32wyposażenie do diater2
załacznik 3.32 do siwz
PAKIET 32-wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kabel do pęset bipolarnych z wejściem 1 pinowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Pęseta bipolarna zagięta dł.19cm końcówki tępe tip 1mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
3 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 270mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
4 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 210mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł.150mm z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-6
6 | Adapter do diatermii ERBE ICC 300 zakończony 3 wyjściami z wejściem pinowym | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Elektroda szpatulkowa o dł. całkowitej wraz z przedłużką 73mm, 85mm, 10mm do wyboru | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 33wyposaż do dia.Valleylab
[8 empty] | załacznik 3.33 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 33-wyposażenie do diatermii Valleylab
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pętlowa prosta fi 16mm, dł 40mm **dopuszcza się dł.całkowitą 56mm; śr. trzpienia 4mm | szt |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Żagilelek do konizacji 12mm **dopuszcza się 10x25mm; do prowadnicy o śr. trzpienia 4mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
3 | Żagilelek do konizacji 19mm **dopuszcza się 20x25mm; do prowadnicy o śr. trzpienia 4mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
4 | Pinceta bipolarna prosta dł. 19cm, **dopuszcza się dł.19,5cm; końcówki 2mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Kabel przyłączeniowy do pincety bipolarnej o dł. 4m *dopuszcza się dł.5m; wejście 2 pinowe do diatermi Valleylab | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| **zmiana odp.2 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 34rurki intubacyjne
załacznik 3.34 do siwz
PAKIET 34-rurki intubacyjne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rurka intubacyjna wykonana z medycznego PCV z mankietem niskocisnieniowym, ze znacznikiem głębokosci intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na mlecznym łączniku 15mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na calej długosci rurki, skalowana jednostronnie co 1cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna nr od 2,5-9 | szt |  | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Rurka intubacyjna zbrojona wykonana z medycznego PCV wstępnie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo nałączniku 15mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego uzytku, cieniujaca w RTG, skalowana co 1cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół | szt |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Rurka intubacyjna z PCV bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1cm, z ciągła linią znacznika RTG z otworem Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, sterylna, w rozmiarach 2-6,5 | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Rurka ustno-gardłowa Guedela nr 000-4 | szt |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Prowadnica do trudnej intubacji z wygietą końcówką wielorazowa, wykonana z materiału odpornego na sterylizację, bardzo elastyczna CH 15 dł.60cm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
6 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwościa ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PCV, z miekką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, w rozmiarach: 6 o dł.34cm iśrednicy 3,30mm (3,5), 12 o długości 37cm i srednicy 3,94mm (od 4,0), 14 o długości 37cm i średnicy 4,60mm (od 5,0 w wzyż) | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy do trzech dni roboczych
Ocena parametrów technicznych rurek - zgodnie z siwz

## 35akcesoria do CPAP
załacznik 3.35 do siwz
PAKIET 35-akcesoria do CPAP
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uniwersalna samonapełniajaca się komora do nawilżacza dla noworodków, otwór wejścia śr. zew. 22MmM, otwór wyjścia śr.zew 22mmM | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Uklad oddechowy z możliwością ogrzewania gazu kompatybilny z urządzeniem na wyposażeniu szpitala | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Cewniki donosowe kompatybilne z układem oddechowym, dla noworodków o wadze powyżej 1500g oraz poniżej 1000g i 1500g do wyboru | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Opaska mocująca cewniki donosowe dla nworodków o obwodzie głowy 29-36cm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.000
5 | Czapeczka do mocowania układu oddechowego w rozmiarach 22-25cm, 25-29cm, 29-36cm do wyboru | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.000
6 | Uklad oddechowy jednorazowego użytku do biernej terapii tlenowej, o dł. 175cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; w kpl ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25l/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp stosowanego do modelu nawilżaczy będącego w posiadaniu zamawiającego. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl tj znajdować się w jednymo pakiwaniu.* | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.000
7 | Kaniula donosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układamioddechowymi. Maksymalny przepływ gazu 8l/min, waga kaniuli 9g, wiek dziecka 27 tyg-6m-cy, waga dziecka 1-8kg lub wiek dziecka mniejszy niż 32tyg, waga dziecka mniej niż 2kg do wyboru | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.000
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada nawilżacz MR 850
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 36 akcesoria do ssaka
załacznik 3.36 do siwz
PAKIET 36-akcesoria do ssaka
przy stanowisku do resuscytacji Resuscitare MU 20503
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy jednorazowego użytku do zbiornika ssaka kompatybilnego z urządzeniem typu Resuscitaire. Pakowane po 10szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Zbiornik do ssaka jednorazowego uzytku o poj. 40Ml, zawierajacy pokrywe, pojemnik oraz dren, zbiornik kompatybilny z urządzeniem typu Resuscitaire. Pakowane po 10szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Jednorazowy polyethylenowy dren o dł. 2m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiajacym palpacyjna kontrole siły ssania. Dren kompatybilny z urządzeniami ssącymi. Pakowane po 25szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 37elektroda monopolarna
[7 empty] | załacznik 3.37 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 37-elektroda monopolarna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda monopolarna haczykowa śr. 5mm, dł. robocza 30cm(+10%) *dopuszcza się dł.roboczą 36cm; z możliwością podłączenia przewodu kompatybilnego z diatermią VIO ERBE | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 38 pokrowce
załacznik 3.38 do siwz- po zmianie
PAKIET 38- Pokrowce
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm****lub 17 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach**** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm z jedną taśmą do mocowania | szt |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80-85cm (okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd *****dopuszcza się sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy zewnętrznej ok. 80cm i średnicy wewnętrznej pokrowca po rozciągnięciu gumki ok. 140cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm****lub 9 x 49cm) do zamocowania oslony na kończynie **** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm z pakowanymi niezależnie od niej dwoma taśmami lepnymi w rozmiarze 10 x 50 cm***** Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę chirurgiczną na kończynę o wymiarach 30x80cm z jedną taśmą lepną w komplecie, druga taśma dołączona osobno ale wyceniona jako komplet z zachowanie rozmiaru taśmy | szt |  | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
próbki do poz. 1,2,3 - po 1 szt
****zmiana odp.4
*****zmiana odp.5
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 39 maski tlenowe
[9 empty] | załacznik 3.39 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 39 -MASKI TLENOWE
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość w poprzednim przetargu | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Maska tlenowa typu Venturiego, przylegająca pod brodę 15cm , dren 210cm, standardowe łączniki, 7 regulatorów przepływu, kodowane kolorystycznie: 24%-niebieski, 28%-biały, 31%-pomarańczowy, 35%-żółty, 40%-czerwony, 50%-różowy, 60%-zielony *** | szt |  | 20 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem o dł. min 210cm. Maska tlenowa i rezerwuar wykonane są z polichlorku winyku. Maska tlenowa wyposażona w aluminiowy zacisk na nos. Objetość rezerwuaru tlenu ok. 600ml | szt |  | 20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: |  | 0
***zmiana odp.3: Zamawiający dopuszcza zestawy maski tlenowej ze stałym zaworem Venturi, przeznaczony do podawania precyzyjnych stężeń tlenu, dostępny w rozmiarze S lub M/L. Zestaw składający się z: - maski, której korpus wykonany z PP, a poduszka z TPE; - drenu wykonanego z PVC o długości 2,1m o obustronnym przekroju gwiazdkowym; - 6 zaworów Venturi o określonym stężeniu O2, kodowanych kolorystycznie, wykonanych z ABS; - karbowanej rurki i kapturka, wykonanych z PP. Zestaw umożliwiający podaż następujących stężeń tlenu: Kolor zwężki Stężenie O2 (%), Przepływ L/min niebieska 24 , 2 biała 28 , 4 pomarańczowa 31, 6 żółta 35, 8 czerwona 40, 10 zielona 60 , 15
Zamawiający posiada aparat Alpha firmy MMS
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 40igły lokalizacyjne
załacznik 3.40 do siwz
PAKIET 40-igły lokalizacyjne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igła lokalizacyjna V G 21/50mm i G 20/70mm do wyboru | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 41systemy bezigłowe
[8 empty] | załacznik 3.41 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 41-systemy bezigłowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamkniecie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objetość własna 0,02ml z przepływem do 600ml/min przeznaczony do żył, może być używany przez 7 dni lub 360użyć, wolny od lateksu, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej genegacji, możliwość pracy z końcówką luer slip. Pakowany w sztywny aplikator plastikowy chroniący przed zanieczyszczeniami, sterylny pakowany pojedyńczo ****** | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | System bezigłowyskładający się z trzech zaworów o dł. 10cm i średnicy wew. 2,5mm, objętości 0,3ml, zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm spreżynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamkniecia światła, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany, wyposażony w zacisk., może być używany przez 7dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer, potrójna przedłużka ****** | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
odpowiedzią 6 Zamawiający dopuszcza w poz. 1 system bezigłowy posiadający wbudowany w przezroczystą obudowę mechanizm automatycznie zamykający zawór zrealizowany w postaci silikonowej (sprężynującej) membrany ochraniającej wewnętrzny kanał infuzyjny, o objętości własnej 0,05ml, pozwalający na przepływ z prędkością 350ml/min, w opakowaniu typu folia-papier
odpowiedzią 6 Zamawiający dopuszcza w poz. 2 potrójny system bezigłowy z liniami, w którym łącznik bezigłowy ma wbudowany w przezroczystą obudowę mechanizm automatycznie zamykający zawór zrealizowany w postaci silikonowej (sprężynującej) membrany ochraniającej wewnętrzny kanał infuzyjny, system bezigłowy pozwala na prędkość przepływu 360ml/min
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 42zestaw do uzyskiwania osocza
załacznik 3.42 do siwz
PAKIET 42 ZESTAW DO UZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO
Lp | Opis | Nazwa handlowa, kod katalogowy | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego o składzie: Igła do pobierania typu „motylek: z systemem Safety-Lok, ampułka do pobierania, dwie plastikowe probówki podciśnieniowe Regen BCT zawierające „żel rozdzielający komórki” do pobierania 8ml krwi każda wyposażone w niebieskie zakrętki, jedna ampułka o pojemności 2ml zawierająca 10% chlorek wapnia, strzykawka 1ml z Luer Lok, igła do przebijania membran probówek Regan BCT, igła o rozmiarze 30 do zastrzyków podskórnych 25mm, igła o rozmiarze 27 do zastrzyków mezoterapeutycznych 4mm |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Probówki muszą pasować do posiadanej przez zamawiającego wirówki firmy EPPENDORF 5702 rok produkcji 2007 lub Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu wirówkę kompatybilną, służącą do obsługi oferowanych przez Wykonawcę zestawów
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 43zestawy ora złącza
[8 empty] | załacznik 3.43 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 43-zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200ml (2szt), złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia z konektorem T-60" i z pojemnikiem do odpowietrzania *** | op |  | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
2 | Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu kompatybilne z systemem Medrad Stellant CT składający się z: zestawu A-1xwkład o pojemności 200ml, 1xłącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm z jedną zastawką antyzwrotna, z trójnikiem Y, oraz zestawu B-1xwkład o pojemności 200ml, 1xostrze typu „spike”, złącze szybkiego napełniania | kpl. |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
3 | Złącze szybkiego napełniania kompatybilne z stystemem Medard Stellant | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Poz.1,2,3*** próbki po 1szt
***zmiana odp.3
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)
*** w poz. 1 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zestawy do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D, każdy zestaw składający się z dwóch oddzielnie pakowanych zestawów, w tym: zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak: - 1 x wkład o pojemności 200 ml - 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm - złącze szybkiego napełniania typu „J” - zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta) zestaw B, w skład którego wchodzą elementy, jak: - 1 x wkład o pojemności 200 ml - 1 x ostrze typu „Spike” - 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J” - zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta)
*** w poz. 2 zamawiający dopuszcza także zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu kompatybilne z systemem Medrad Stellant CT składający się z: zestawu A, 1 x wkład o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm z jedną zastawką antyzwrotną z trójnikiem Y, oraz zestawu B-1 x wkład o pojemności 200ml, 1 x ostrze typu „spike”, złącze szybkiego napełniania, gdzie długość ramion trójnika Y w łączniku niskociśnieniowym jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm

## 44łacznik prosty 1
załacznik 3.44 do siwz
PAKIET 44-łącznik prosty 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty pojedynczy z zastawką bezzwrotną dł. min 150cm kompatybilny z systemem Medrad Stellant o min.obciążeniu 300PSI. ******dopuszcza się złącze spiralne | szt |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
******zmiana odp.6
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 45zestaw do optisar
załacznik 3.45 do siwz
PAKIET 45-zestawy do automatycznego wstrzykiwacza
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza: zawiera 2 wkłady 60ml i dren Y (min.dł.150cm z co najmniej 1 zastawką bezzwrotną, kompatybilny ze strzykawką Optisar Elite) | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 46łacznik prosty 2
załacznik 3.46 do siwz
PAKIET 46-łącznik prosty 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty z zastawką bezzwrotną 325 PSI dł.25cm kompatybilny ze sprzętem jednorazowym do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optisar Elite | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 47 maski ktan
załacznik 3.47 do siwz
PAKIET 47-maski krtaniowe
Lp | Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | 1 | Maska krtaniowa silikonowa wielorazowego użytku. Specjalnie wyprofilowany kołnierz dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, przezroczysta rurka biała umożliwiająca obserwację jej wnętrza z możliwością wentylacji do 20cm słupa wody, nie wbudowany dren do napełniania balonu, nadająca się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie parowym (do 40 razy) nr od 2,5 do 5,0 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
|  | Razem | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 48 sprzet do terapii nerkozast
załacznik 3.48 do siwz
PAKIET 48-sprzęt do terapii nerkozastępczej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do hemofiltracji zawierający zestaw drenów dla dorosłych, hemofiltr polietersulfonowy o pow.1,2m kwadratowego x 5szt | op |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
2 | Adapter 4-drożny umożliwiający podłączenie kilku worków | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
3 | Worki do wkłucia ultrafiltratu x 9szt w opakowaniu | op |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Zamawiający posiada aparat AQUARIUS | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 49pojemniki probówki
[7 empty] | załacznik 3.49 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 49-pojemniki, probówki laboratoryjne
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Mikrometoda na morfologię 200 do 250 mikro-litrów z EDTA x 50 ***(Pakowane po 50 szt) | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.13-0
2 | Nożyk hematologiczny do pobierania krwi sterylny x 200 ***(pakowane po 200 szt.) | op |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Pojemnik na kał z łopatką o pojemności użytkowej 25ml i całkowitej 30ml, zakręcany ******dopuszcza się opakowania zbiorcze nie większe niż 100 szt. | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
4 | Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności całkowitej 120ml, zakręcany **** dopuszcza się pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml ****** dopuszcza się opakowania zbiorcze po 500 szt w opakowaniu zbiorczym (w kartonie) z tym, ze wewnątrz opakowania poj. pakowane winny być po 100 szt lub po 50 szt. a nie luzem w kartonie | szt |  | 24300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
5 | Pojemnik na mocz sterylny 60ml, zakęcany, pakowany pojedynczo ******dopuszcza się opakowania zbiorcze po 400 szt. Z tym, że każdy pojemnik pakowany osobno | szt |  | 4400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Wymazówka bez podłoża z probówką transportową wykonaną z tworzywa ******dopuszcza się opakowania zbiorcze po 100 szt. | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
7 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji.Szczoteczki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i zalecane w programie profilaktyki raka szyjki macicy, symetryczna typu wachlarzyk lub miotełka, sterylna | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Poz 7 próbka 1szt
***doprecyzowanie odpowiedzią 3
****** zmiana odp.6
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 50czujnik pomiaru rzutu serca
załacznik 3.50 do siwz
PAKIET 50-czujnik do pomiaru rzutu serca
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca jednorazowy pasujący do aparatu Vigileo | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 51 opaski worki do moczu
załacznik 3.51 do siwz
PAKIET 51-opaski, worki do moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych z zaoblonymi krawędziami (białe), z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki. Opakowanie x 100szt | op |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
2 | Opaska identyfikacyjna dla nowordków z zaoblonymi krawędziami (niebieskie i różowe),z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki. Opakowanie x 100szt | op |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.10.00-7
3 | Opaska staza nielateksowa automatyczna | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
4 | Osłonka na głowicę do USG | szt |  | 3024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
5 | Woreczek do moczu dla chłopców | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Woreczek do moczu dla dziewczynek | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
7 | Zatyczka do cewników budowa schodkowa z uchwytem, sterylna | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
8 | Nakłuwacz półautomatyczny do nakłuwania pięty na fenyloketonurię gł.1,2mm; 1,8mm i 2,4mm lub palec na poziom cukru. Op a 200szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
9 | Wziernik ginekologiczny z blokadą przy obrocie o 90 stopni, rozm. S,M,L, jednorazowe sterylne | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
10 | Tubusy jednorazowe anoskopowe dł.8cm lub 8,5cm śr.20mm | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
11 | Tubusy jednorazowe proktoskopowe dł.13cm śr.20mm | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
12 | Tubusy jednorazowe signoiskopowe dł.25cm śr.20mm | szt |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
13 | Rozcinacz klamer pępowinowych | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
14 | Zaciskacz do pępowiny dł. całkowita zaciskacza 5,6cm lub dłuższa, długość części ząbkowanej nie mniejsza niż 3,8cm, z blokadą uniemożliwiającą przesunięcie pępowiny do okragłego łącznika ramion zaciskacza, sterylny lub biologicznie czysty | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Poz 1,2 ,14 próbki po 2szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 52 jednorazowe wkłady
załacznik 3.52 do siwz
PAKIET 52-jednorazowe wkłady workowe i wielorazowe kanistry
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowe wkłady workowe, miękkie z trwale dołączoną okrągłą pokrywą w pokrywie 4 porty (ssanie, pacjent akcesoria, tandem) port ssania zabezpieczony z zastawką mechaniczną oraz podwójnym filtrem antybakteryjnym, port pacjenta zabezpieczony zastawką antyzwrotną, pokrywa wyposażona w szeroki kołnierz pełniący funkcję uchwytu, pokrywa uszczelniająca na wyraźny klik, na pokrywie umieszczona co najmniej data ważności i numer serii, możliwość wstawienia wkładów w większe kanistry. Poj 1,5l | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
2 | Wielorazowe kanistry wykonane z poliwęglanu, przystosowane do dezynfekcji, wyposażone w zintegrowany uchwyt z zaworem odcinającym ssanie, skalowane co 50 ml. Poj 1,5l | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
3 | Mocowanie na szynę Modura. | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 53 sprzęt i odzież
[7 empty] | załacznik 3.53 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 53-sprzęt, i odzież do pracowni cytostatyków
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem 5ml, działka elementarna 0,2ml połączenie Luer Lock umieszczone centrycznie na korpusie, nieprzezroczysty tłok z zabezpieczeniem przed wysunięciem, strzykawka przeznaczona do pracy z cytostatykami. Strzykawki muszą zapewniać prawidłowe i szczelne połączenie z przyrządem do transferu leków nawet przy wzroście ciśnienia w trakcie wykonywania leku.****** | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
2 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem 10ml, działka elementarna 0,5ml połączenie Luer Lock umieszczone centrycznie na korpusie,nieprzezroczysty tłok z zabezpieczeniem przed wysunięciem, strzykawka przeznaczona do pracy z cytostatykami. Strzykawki muszą zapewniać prawidłowe i szczelne połączenie z przyrządem do transferu leków nawet przy wzroście ciśnienia w trakcie wykonywania leku. Opakowanie x 100szt****** | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
3 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem 20ml, działka elementarna 1,0ml połączenie Luer Lock umieszczone centrycznie na korpusie,nieprzezroczysty tłok z zabezpieczeniem przed wysunięciem, strzykawka przeznaczona do pracy z cytostatykami. Strzykawki muszą zapewniać prawidłowe i szczelne połączenie z przyrządem do transferu leków nawet przy wzroście ciśnienia w trakcie wykonywania leku. Opakowanie x 100szt ******lub x 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ; wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilosci ****** | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
4 | Urządzenie do pobierania leków z fiolki typu spike z filtrem powietrza 0,2 µm oraz filtrem płynowym 5 um, z zaworem bezigłowym oznaczonym na czerwono, duża powierzchnia, przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwanie się kolca spika w korkuUrządzenie do pobierania leków z fiolki typu spike z filtrem powietrza 0,2 µm oraz filtrem płynowym 5 um, z zaworem bezigłowym oznaczonym na czerwono, duża powierzchnia, przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwanie się kolca spika w korku | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Dren do przygotowywania leków cytostatycznych w systemie zamniętym, w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem Luer Lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym zapowietrzeniu drenu. | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
6 | Dren do przygotowywania leków cytostatycznych w systemie zamniętym, w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym. Na lini wbudowany filtr infuzyjny 0,2 mikrometra do podaży taxoli i zastawka antyzwrotna. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem Luer Lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym zapowietrzeniu drenu. | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
7 | Mata sterylna do bezpiecznego przygotowywania leków cytostatycznych, czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki polietylenowej antypoślizgowej, gramatura min. 95 g/m2, chłonność min 880 ml/m2, rozmiar 420x260mm +/- 20 mm | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
8 | Ściereczka sterylna,bezpyłowa do czyszczenia powierzchni kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura min. 60g/m2, możliwość użycia z etanolem 70%, rozmiar 220x220mm +/-20mm | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
9 | Kombinezon jednorazowy do przygotowywania leków cytotoksycznych z kapturem, wyposażony w osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Podeszwa antypoślizgowa. Gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek oraz kapturze. Wklejona gumka w talii. Zamek błyskawiczny i patka wykonane z włókniny typu Tyvek lub równoważnej. Produkt posiada certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie min.10 typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od wytwórcy akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
10 | Półmaska w klasie ochrony kategorii III przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania leków cytostatycznych. Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS. Oznaczenie kolorystyczne określające kategorię ochrony maski. | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
11 | Bluza operacyjna wykonana z włókniny SMMS o gramaturze min 35g/m2, przepuszczajacej powietrze, bluza posiadająca trzy kieszenie (jedna na klatce piersiowej, dwie u dołu koszuli), wycięcie pod szyją w serek. Rozmiary L, XL, XXL, XXXL | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
12 | Spodnie operacyjne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze min 35g.m2, przepuszczajacej powietrze, kolor niebieski, wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary J, XL, XXL, XXXL | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
13 | Wzmocniony fartuch do” mokrych”. Rozmiar M 125cm, ¦L 135cm, XL 145cm, XXL 150cm. W rozmiarach M, L, XL, XXL posiadający miękkie polestrowane mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35g/m2, szerokie rekawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2, bez reczników do rak i ochronnej serwety. ¦Odpornośc na przenikanie cieczy 100cmh2o, odporność na rozerwaniena sucho200Kpa, na mokro 200Kpa, wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
14 | Fartuch jednorazowy, jałowy z mankietami, rozm M, L | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
****** zmiana odp. 6 w poz 1-3 zamawiający dopuszcza strzykawki posiadające rozszerzoną skalę o 20%:2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)