## Pakiet 1
załącznik 3.1 do SIWZ- zmiana odp. 2
PAKIET 1 - staplery jednorazowe,ładunki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Stapler okrężny jednorazowy prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm rozmiar: 25mm, 29mm, 33mm | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
2 | Stapler liniowy tnąco- zamykający z nożem o dł. 55mm, dwunasto strzałowy z dwoma potrójnymi liniami zszywek przestrzennych, z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm | szt |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
3 | Kompatybilny uniwersalny ładunek do staplera 55mm liniowego tnąco-zamykającego | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
4 | Stapler jednorazowy tnący z połkolistą linią cięcia o dł.40mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
5 | Ładunek do staplera jednorazowego z pólkolistą linią cięcia dł.40mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
6 | Endostapler 60mm z 45stopniową artykulacją w trzonie z nożem, równoległe zamknięcie branż z trzypunktowym systemem kontroli kompresji dł. 36cm lub 45cm | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
7 | Bezpieczne trokary optyczne 12mm dł. 100mm z wbudowaną redukcją 4,7mm do 12,9mm z obturatorem umożliwiającym wprowadzenie optyki 10mm z kaniulą do trokara z wbudowaną redukcją | kpl |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
8 | Pokrywa uszczelniająca wielokrotnego otwarcia i zasłonowego zamknięcia umożliwiająca użycie narzędzi endoskopowych.Port dostępu laparoskopowego średnica 4cm do 7cm | kpl |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
9 | Stapler liniowy ze zintegrowanym nożem w staplerze 100mm* dopuszcza się również zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, załadowanego ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
10 | Ładunek do staplera liniowego ze zintegrowanym nożem w staplerze 100mm* dopuszcza się zaoferowanie ładunku do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 2
załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 – klipsownica, kleszczyki,trokary
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kleszczyki atraumatyczne, trzon 5mm obrotowy dł 31cm, blokada zatrzaskowa | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
2 | Klipsownica pistoletowa automatyczna L lub M/L10mm jednorazowego użytku z 15 załadowanymi zszywkami tytanowymi typu Super Interlock, wielkość klipsa: (duży (11mm), kąt obrotu trzonu 360 stopni | szt |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
3 | Igła Veresa dł.150mm | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
4 | Zestaw ochronny przed zaparowaniem optyk, jałowy x 20szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
5 | Trokar 11mm bezostrzowy, kaniula karbowana | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
6 | Kleszczyki preparacyjne przegubowe jednorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, zakres obrotu 360stopni, zakres zagięcia 80stopni, średnica trzonu 5mm, dł. trzonu 31cm | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
7 | Kleszczyki przytrzymujące trzon 5mm, dł 31cm, blokada zatrzaskowa x 6szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 -siatki przepuklinowe 1
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z syntetycznej jednowłókninowej nici polipropylenowej oraz z syntetycznej nici poliglekapronowej o wymiarach 290mm+/-14mm x 290mm+/-14mm,sterylna |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z syntetycznej nici polipropylenowej oraz z syntetycznej nici poliglekapronowej o wymiarach 155mm+/-8mm x 145mm+/-8mm sterylna |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z syntetycznej nici polipropylenowej oraz z syntetycznej nici poliglekapronowej o wymiarach 56mm+/-5mm x 115mm+/-8mm sterylna |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 4
załącznik 3.4 do SIWZ-odp.1
PAKIET 4-siatki przepuklinowe 2
Lp | Opis produktu | j.m | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Siatka płaska lekka, monofilamentna wykonana w 100% z polipropylenu o gramaturze 28g/m kw (+-5%) o grubości 0.3mm(+-5%) i wielkości oczek 0,7 x 0,7mm(+-5%).Rozmiar 60mm x 110mm* | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Siatka płaska lekka, monofilamentna wykonana w 100% z polipropylenu o gramaturze 28g/m kw (+-5%) o grubości 0.3mm(+-5%) i wielkości oczek 0,7 x 0,7mm(+-5%).Rozmiar 300mm x 300mm* | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
*W pozycji 1 i 2 dopuszcza się zaoferowanie sterylnych siatek przepuklinowych wykonanych z 100% polipropylenu monofilamentowego , grubość nici 0,08mm , grubość siatki 0,32mm, gramatura 27,5 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 5
załącznik 3.5 do SIWZ-zmiana odp. 2
PAKIET 5 -taśma przy nietrzymaniu moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchlanialna o wymiarach: długość 450mm, szerokość 12mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami: taśma w plastikowej osłonce* ** *** | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
2 | Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o dł. Ok. 17cm (+-1cm).Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m kwadratowy* | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Dopuszczenia poz 1:
*dopuszcza się zaoferowanie systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, który składa się z taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma zawiera przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej. Dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.
** dopuszcza się zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o następujących parametrach: długość 450 mm (± 5 mm), szerokość: 11 mm (± 1.0 mm), taśma cięta laserowo, o miękkich, łagodnych, atraumatycznych zakończeniach; gramatura 45 g/m2 (± 5%), grubość nici 0,15 mm, taśma umieszczona w plastikowej osłonce.
***dopuszcza się zaoferowanie 5 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)
Dopuszczenia poz 2:
*dopuszcza się zaoferowanie systemu jednorazowego, sterylnego, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m2 z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu. 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 6
załącznik 3.6 do SIWZ- zmiana odp.2
PAKIET 6 - siatki przepuklinowe do kontaktu z trzewiami
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Siatka przepuklinowa do naprawy przepuklin brzusznych i pooperacyjnych: siatka jednowarstwowa składająca się z dwóch komponentów: polipropylenu od strony otrzewnej z nitką wyznaczającą kierunek i stronę aplikacji -PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi, dwukierunkowa elastycznośc, grubość 0,7mm, rozmiar porów w 80% większe niż 1,0mm, waga 60g/mkw, rozmiar 15 x 20cm* dopuszcza się zaoferowanie siatki złożonej do naprawy przepuklin, dwustronna, z przestrzenną hydrofilową strukturą dzianiny poliestrowej po stronie ściennej. Splot siatki ułatwiający szybką integrację z powłokami jamy brzusznej, ze specjalnym krzyżowym splotem dzianiny, zapewniającym wysoką przezierność siatki i podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie i szycie. Wielkość oczek 2,4 x 2,0mm, grubość 1,7mm, waga dla siatki o wymiarach 15 x 20cm wynosi 2,34 grama** | szt |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Siatka przepuklinowa do naprawy przepuklin brzusznych i pooperacyjnych: siatka jednowarstwowa składająca się z dwóch komponentów: polipropylenu od strony otrzewnej z nitką wyznaczającą kierunek i stronę aplikacji -PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi, dwukierunkowa elastycznośc, grubość 0,7mm, rozmiar porów w 80% większe niż 1,0mm, waga 60g/mkw, rozmiar 28x 37cm* dopuszcza się zaoferowanie siatki złożonej do naprawy przepuklin, dwustronna, z przestrzenną hydrofilową strukturą dzianiny poliestrowej po stronie ściennej. Splot siatki ułatwiający szybką integrację z powłokami jamy brzusznej, ze specjalnym krzyżowym splotem dzianiny, zapewniającym wysoką przezierność siatki i podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie i szycie. Wielkość oczek 2,4 x 2,0mm, grubość 1,7mm, waga dla siatki o wymiarach 20 x 30cm wynosi 4,68 grama** | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Siatka przepuklinowa do naprawy przepuklin brzusznych i pooperacyjnych: siatka jednowarstwowa składająca się z dwóch komponentów: polipropylenu od strony otrzewnej z nitką wyznaczającą kierunek i stronę aplikacji -PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi, dwukierunkowa elastycznośc, grubość 0,7mm, rozmiar porów w 80% większe niż 1,0mm, waga 60g/mkw, rozmiar 30 x 45cm* dopuszcza się zaoferowanie siatki złożonej do naprawy przepuklin, dwustronna, z przestrzenną hydrofilową strukturą dzianiny poliestrowej po stronie ściennej. Splot siatki ułatwiający szybką integrację z powłokami jamy brzusznej, ze specjalnym krzyżowym splotem dzianiny, zapewniającym wysoką przezierność siatki i podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie i szycie. Wielkość oczek 2,4 x 2,0mm, grubość 1,7mm, waga dla siatki o wymiarach 28 x 37cm wynosi 8,08 grama,** | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
** Dopuszcza się również zaoferowanie siatki dootrzewnowej, miękkiej, niewchłanialnej, 2-warstwowej. Z jednej strony wykonanej z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE ), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości 85 %, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze: • poz. nr 1- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm), • poz. nr 2- 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 28 x 37 cm), • poz. nr 3- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 30 x 45 cm)
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 7
załącznik 3.7 do SIWZ- odp.1i 2
PAKIET 7 – worek laparoskopowy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów jednorazowego użytku, poliuretanowy o wymiarze 6,4 x 15cm + 0,8cm* dopuszcza sie zaoferowanie worka laparoskopowego o wym. 11cm x 21 cm, z elastyczną metalową samorozprężalną obręczą, o pojemności min.200ml, sztywny trzon o średnicy max 10mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce, wskaźnikiem otwarcia w jamie brzusznej* dopuszcza się zaoferowanie samorozprężalnego worka do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 8
załącznik 3.8 do SIWZ
PAKIET 8- osprzęt do noża harmonicznego
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylne nożyce do zabiegów laparoskopowych wraz ze sterylnym kluczem dł.23,36 i 45cm, średnicy 5mm-możliwość zamykania naczyń do 5mm średnicy, uchwyt pistoletowy, 2 przycisji aktywacji mocy "min", "max" wbudowane w rękojeść pistoletową |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Zakrzywione nożyce do operacji tarczycy, spełniające funkcję preparatora, zamykające naczynia do 5mm średnicy, dł. 9mm. Dwa przyciski aktywacji mocy w zakresie "min" i "max" w zasięgu palca wskazującego, zakrzywiona osłonowa bierna bransza wykonana z aluminium ułatwiającym szybsze odprowadzenie energii cieplnej, sterylne wraz z kluczem i nasadką stabilizującą, bierna bransza zaopatrzona teflonem |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada kompaktowy generator do ciecia i koagulacji tkanek miekkich typ GEN 11 TV-V1
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 06.10.2015r

## Pakiet 9
załącznik 3.9 do SIWZ
Pakiet 9 ELEKTRODY DO NEUROMONITORA W CHIRURGII TARCZYCY
Lp | Opis | Nazwa handlowa, kod katalogowy | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda powierzchniowa naklejana na rurki intubacyjne roz. 7-9,2; 4-kanałowa powierzchnia elektrody 32x37mm lub 37x37mm w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy |  |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu neuromonitor w chirurgii tarczycy typ apartau C2, Innomed Medizintechnik GmbH,
z którymi winny być kompatybilne oferowane elektrody
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od 01.12.2015r