## 11 Biochemia- parametry
Pakiet nr 11 |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
Zakup odczynników oraz dzierżawa analizatora do ozn. chemii klinicznej wraz z Laboratoryjnym Systemem
Informatycznym
Biochemia: dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych oraz instalacją Lab. Inf. Systemu (LIS) na okres 2 lat
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMIA
| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | Nowy lub nie starszy niż 3 lata
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | WYMAGANE | Odpowiedź Oferenta
1 | Analizator nie starszy niż 3 lata | Tak
2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | Tak
3 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 oznaczeń fotometrycznych i nie mniej niż 60 oznaczen ISE | Tak
4 | Metody pomiaru: | Tak
Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - (minimum Na, K, Cl) , metoda FP
5 | Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm | Tak
6 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | Tak
7 | Analiza w fazie ciekłej | Tak
8 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia (min. 80% menu wymienionego przez Zamawiającego) | Tak
9 | Możliwości analityczne:
| a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE | Tak
| b) Białka specyficzne | Tak
| c) Monitorowanie leków | Tak
| d) Środki uzależniające i trucizny | Tak
10 | Modem serwisowy | Tak
11 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | Tak
12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | Tak
13 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak
14 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | Tak
15 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (koszt należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis oferowanego programu kontroli) | Tak
16 | Zamknięty system odczynnikowy | Tak
17 | Stacja uzdatniania wody | Tak
18 | Zainstalowanie Laboratoryjnego systemu informatycznego: Hardware i Software | Tak
19 | Adaptacja pomieszczenia w celu zapewnienia optymalnej temperatury pracy analizatora: kubatura pomieszczenia ok.61 m3 | Tak
20 | Serwis analizatora - siłami i na koszt Wykonawcy | Tak
Warunki/Parametry zalecane, podlegające ocenie
Lp | Określenie parametru |  | OFERTA
1 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
2 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
3 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
4 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
5 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
6 | Zewnętrzny UPS | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
7 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
8 | Zużycie wody do 2 litrów/godzinę | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
9 | Zamknięty system utylizacji odpadów | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
10 | Ciągłe ładowanie próbek | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
SUMA max. 10 pkt.
Powyższe warunki zalecane, podlegają ocenie wg kryterium- ocena techniczna aparatu
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w Rozdz. XV SIWZ
Zestawienie parametrów Lab.Systemu Informatycznego
Lp | Wymagane funkcje | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź oferenta
1 | System Operacyjny Windows XP lub nowszy | TAK
2 | Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu | TAK
| Sprzęt | TAK
| Oprogramowanie | TAK
| Wdrożenie | TAK
3 | Podłączenie do systemu aparatury pomiarowej nastepujących pracowni laboratorium: biochemicznej, immunologicznej, hematologicznej, koagulologicznej, analityki ogólnej, serologii i mikrobiologii na koszt oferenta | TAK / opisać
4 | Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/i kodów kreskowych z analizatorami ww pracowni | TAK
5 | Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi | TAK
6 | Rejestracja zleceń pacjentów :
| Automatycznie przy pomocy czytnika OMR | TAK
| Manualnie | TAK
7 | Walidacja wyników pacjentów za pomocą Delta-Check | TAK
8 | Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych | TAK
9 | Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu | TAK
10 | Raportowanie czasów TAT (turn around time) | TAK
11 | Raportowanie badań z podziałem Cito,dyżur, rutyna) | TAK
12 | Raportowanie ilości badań z podziałem na pacjentów | TAK
13 | Raportowanie ilości badań z podziałem na próbki | TAK
14 | Raportowanie kosztów wykonywanych badań | TAK
15 | Raportowania kosztów wykonywanych badań według płatnika | TAK
16 | Możliwość wypisywania rachunków za wykonane usługi | TAK
17 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta, wyników badań , ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku przez okres min 20 lat | TAK/ opisać
18 | Integracja LIS z systemem informatycznym Szpitala | TAK
19 | Wprowadzenie kart zleceń i kodów kreskowych wg.uzgodnień z zamawiającym | TAK
20 | Raportowanie stanów magazynowych | TAK
21 | Połączenie z laboratorium kooperującym polegające na wysyłaniu zleceń i odbiorze wyników w formie elektronicznej | TAK / opisać
22 | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników | TAK
Niespełnienie jednego z warunków granicznych (wymagane funkcje) powoduje odrzucenie oferty.
Podać wykaz dostarczanego sprzętu:

## 11Biochemia-ceny
Pakiet nr 11 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Zakup odczynników oraz dzierżawa analizatora do ozn. chemii klinicznej wraz z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym
ARKUSZ CENOWY- BIOCHEMIA
Tab.1 Formularz cenowy odczynniki
Lp | Nazwa parametru | Minimalna* ilość oznaczeń | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. na 2 lata szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 2 lata netto PLN | Wartość na 2 lata brutto PLN
1 | AlAt | 26000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Albumina | 4200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Alfa-amylaza | 6600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | AspAt | 28000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | BCS | 7800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Bilirubina bezp. | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Bilirubina całkowita | 14000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Chlorki | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Cholesterol total | 18000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Cholesterol HDL | 14000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | CK MB | 22000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CPK | 24000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | CRP hs | 22200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Etanol | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Fosfataza alkaliczna | 6000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Fosfataza kwaśna całk. | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Fosfor nieorg. | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | GGTP | 6400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | kreatynina | 52500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Glukoza | 48000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Kwas moczowy | 2800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Magnez | 1750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Mocznik | 32000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Potas | 62000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Sód | 62000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Trójglicerydy | 18000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Wapń całkowity | 4800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Żelazo | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | białko w płynie mózgowo-rdzeniowym | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Cystatyna | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | ASO | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | RF | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | AT III - antytrombina | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34 | D-Dimery | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Lipaza | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Mleczany | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | LDH | 900 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | HbA1c | 900 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Transferyna | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | 509650 | [6 empty] | xxxx | 0 | 0
[9 empty] | VAT | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość oznaczeń niż minimalna- wynikająca z pomnożenia ilości oznaczeń z jednego zamkniętego opakowania przez liczbę opakowań
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości testów
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op.na 2 lata | Cena 1 opak. netto PLN | VAT % | Cena 1 opak. brutto PLN | Wartość na 2 lata netto PLN | Wartość na 2 lata brutto PLN
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Moduł ISE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem : | 0 | 0
[7 empty] | VAT | 0
BIOCHEMIA |  |  |  | PLN netto | PLN brutto | PLN VAT
Wartość oferty: |  | Odczynniki (Tab. 1): |  | 0 | 0 | 0
|  | Materiały zużywalne (Tab. 2) : |  | 0 | 0 | 0
|  | Dzierżawa w okresie realizacji umowy: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  | 0 | 0 | 0
|  | Dzierżawa za jeden miesiąc : |  |  |  | 0

## 12 Immuno - parametry
Pakiet nr 12 |  | Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana odp.3
Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunologicznych wraz zakupem odczynników
IMMUNODIAGNOSTYKA: Dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych na okres 2 lat
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA- IMMUNOLOGIA
ANALIZATOR IMMUNOLOGICZNY Podać nazwę, typ:
Parametry graniczne |  | fabrycznie nowy
Lp | Określenie parametru
1 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub elektrochemiluminescencyjna | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż oznaczeń 80 oznaczeń | Tak
3 | Możliwość wykonania min 10 oznaczeń z jednej próbki | Tak
4 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych (Troponina) < 15 min | Tak
5 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce | Tak
6 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu | Tak
7 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak
8 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych | Tak
9 | Eliminacja kontaminacji | Tak
10 | System chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak
11 | Podłączenie analizatora do LSI na koszt oferenta | Tak
12 | Serwis analizatora - siłami i na koszt Wykonawcy | Tak
13 | Analizator back-up do parametyrów kardiologicznych | Tak
Niespełnienie jednego z w/w warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Warunkiem granicznym jest również określony w załaczniku zakres możliwych do oznaczenia parametrów
Ocena techniczna aparatu
Lp | Określenie parametru | Warunki pożądane | Odpowiedź oferenta
1 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
2 | Materiał kontrolny wieloparametrowy | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
3 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
4 | Automatyczne rozcieńczenie próbki | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
5 | Czytnik kodów kreskowych | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
SUMA (max. 5 pkt.)
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w Rozdz. XV SIWZ- kryterium ocena techniczna aparatu

## 12 Immuno-ceny
Pakiet nr 12 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ- zmiana odp.3
Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunologicznych wraz zakupem odczynników
ARKUSZ CENOWY- IMMUNOLOGIA
Tab. 1. Formularz cenowy odczynniki
Lp | Nazwa parametru | Ilość* oznaczeń/2 lata | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 2 lata netto PLN | Wartość na 2 lata brutto PLN
1 | Troponina (Test wysokoczuły) | 20000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Nt-proBNP | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | PSA | 2500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PSA wolne | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TSH | 12000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | fT4 | 8000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | fT3 | 2200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | p-ciała anty TPO | 700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | p-ciała anty TG | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | p-ciała p-recept. TSH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | BHCG | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CA-125 | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | CEA | 4000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | CA 19-9 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | AFP | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Ca-15-3 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Vit.B12 | 1600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Ferrytyna | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Kwas foliowy | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | HBs Ag | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | anty HBs | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | HBs Ag-confirmatory | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | p-ciala anty HCV | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Testosteron | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Estradiol | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Progesteron | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Prolaktyna | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | FSH | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | LH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | PTH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | p-ciała anty CCP | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Prokalcytonina | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Vit D3 total | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Insulina | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | IgE total | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Toxo IgM | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Toxo IgG | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Materiały do ap.back-up | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | 66980 | [5 empty] | Razem: | 0 | 0
[8 empty] | VAT | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość oznaczeń niż minimalna- wynikająca z pomnożenia ilości oznaczeń z jednego zamkniętego opakowania przez liczbę opakowań
ARKUSZ CENOWY- IMMUNOLOGIA
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne proporcjonalnie do ilości testów
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op. na 2 lata szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 2 lata netto PLN | Wartość na 2 lata brutto PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem : | 0 | 0
[7 empty] | VAT | 0
IMMUNOLOGIA |  |  |  | PLN netto | PLN brutto | PLN VAT
Wartość oferty: |  | Odczynniki (Tab. 1): |  | 0 | 0 | 0
|  | Materiały zużywalne (Tab.2) : |  | 0 | 0 | 0
|  | Dzierżawa w okresie realizacji umowy: |  |  |  | 0
|  | Razem: |  | 0 | 0 | 0
|  | Dzierżawa za jeden miesiąc : |  |  |  | 0

## 13 Gazometria-parametry
Pakiet nr 13 |  | Zał. nr 3 do SIWZ zmiana odp.3
Dzierżawa analizatora z zakupem odczynników i mat. zużywalnych do oznaczeń gazometrycznych i elektrolitów
Gazometria: Dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych na okres 2 lat - ilość testów 8.000
| ANALIZATOR: podać nazwę i rok produkcji | Nie starszy, niż trzy lata
I Parametry graniczne
Lp | Opis parametrów | Warunek graniczny | Odpowiedź tak/nie
1 | Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Hct, Hb,SO2, Na,K,Cl,Ca | tak
2 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | tak
3 | Zamknięte niezależne ścieki | tak
4 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie | tak
5 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | tak
6 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych | tak
7 | System kontroli jakości,pamięć wyników kontroli | tak
8 | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie większych jak trzy i niezalezny, oddzielny pojemnik na odpady lub dopuszczenie odp.3: wszystkie odczynniki, kalibratory i ścieki są konfekcjonowane w jednym paku | tak
9 | Serwis aparatu - siłami i na koszt Wykonawcy | tak
10 | podłaczenie aparatu do Lab.Systemu Informatycznego na koszt oferenta | tak
11 | Zabezpieczenie toru pomiarowego przed skrzepami | tak
Niespełnienie choćby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty
II Parametry oceniane
Lp | Opis parametrów | Zakres punktów | Opisać parametry oferowane
1 | Pomiar wszystkich parametrów mierzonych wyszczególnionych w punkcie I.1 jednoczesnie | tak:10 pkt nie: 0 pkt
2 | Wbudowana drukarka | tak:10 pkt nie: 0 pkt
3 | Mała objętość próbki krwi | poniżej 70μl: 10 pkt.; powyżej 70μl: 0 pkt.
4 | Dotykowy, kolorowy ekran | Odpowiedź tak: 10 pkt Odpowiedź nie: 0 pkt
5 | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | Odpowiedź tak: 2 pkt Odpowiedź nie: 0 pkt
6 | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakośći | tak:10 pkt nie: 0 pkt
SUMA (max. 52pkt.)
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w Rozdz. XV SIWZ- kryterium ocena techniczna aparatu.

## 13 Gazometria-ceny
Pakiet nr 13 Dzierżawa analizatora z zakupem odczynników i mat. zużywalnych do oznaczeń gazometrycznych i elektrolitów | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- GAZOMETRIA i elektrolity
Formularz cenowy odczynników kalibratorów kontroli oraz materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości testów
IIość testów - 8.000/2 lata
Lp. | Nazwa odczynnika/kalibratorów i mat.zużywalnych | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op.na okres umowy szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość umowy netto PLN | Wartość umowy brutto PLN
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM odczynniki, kalibratory kontroli oraz materiały zużywalne | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | VAT | 0
W tabeli cenowej proszę podac wszystkie odczynniki, materiały kontrolne,materiały zużywalne oraz kapilary,zatyczki do kapilar, mieszadełka, wychwytywacze skrzepu niezbedne do wykonania zadeklarowanej ilosci badań (w tym kontrole)
Wartość oferty : |  |  | netto w PLN | brutto w PLN | VAT w PLN
| Odczynniki kalibratory kontroli oraz materiały zużywalne |  | 0 | 0 | 0
| Dzierżawa aparatu w okresie realizacji umowy: |  | 0 | 0 | 0
| Razem: |  | 0 | 0 | 0
| Dzierżawa aparatu za jeden miesiąc: |  |  | 0 | 0
stawka vat dzierżawa:

## 14 Hematologia par
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 14 Hematologia — dzierżawa analizatorów wraz z zakupem odczynników
Opis przedmiotu zamówienia.
Hematologia: zakup odczynników i dzierżawa dwóch analizatorów 5 diff. Podstawowy i typu back up na okres 12 miesięcy
Przewidywana ilość oznaczeń - 2 x 20.000 (40.000)
Lp. | Parametry graniczne dla analizatorów |  | Parametry oferowane | Parametry oferowane - opis
| Analizator podstawowy - 5 diff. |  | TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy - rok prod. 2015
2 | Maksymalna obj. próbki krwi w trybie podajnikowym CBC -5 diff. bez pre - dilucji - 180 ul
3 | Analizator 5 diff: analiza min. 29 parametrów z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z histogramami dla RBC i PLT.
4 | Bzofile mierzone w oddzielnym od WBC kanale pomiarowym
5 | Analizator 5 diff: wydajność min. 90 oznaczeń na godz. I podajnik na min.50 próbek.
6 | Proste natychmiastowe, bez dodatkowego mycia przejście z opcji CBC-5 Diff do opcji CBC i odwrotnie z uzyskaniem realnego zmniejszenia zużycia odczynników
7 | Możliwość stosowania probówek otwartego systemu pobierania krwi w tym probówek typu "micro"
8 | Rozdział WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji wyrażony w wartościach bezwzględnych - liczbowych i względnych - procentowych
9 | Różnicowanie WBC z wykorzystaniem minimum dwóch niezależnych torów pomiarowych - podać metodykę
10 | Pomiar frakcji atypowych limfocytów wyrażony w wartościach liczbowych i procentowych
11 | Analizator 5 diff pracujący w oparciu o odczynniki bezwzględnie bezcyjankowe udokumentowane kartami charakterystyk
12 | Analizator 5 diff: zakres liniowości w pierwszym pomiarze próbki bez wstępnego rozcieńczania:1.RBC min do 8 mln/ul 2. WBC min do 200 tys/ul 3.PLT do 2 mln/ul
13 | Technologia pomiaru: laser półprzewodnikowy, cytometria przepływowa, barwienie chemiczne
14 | Wbudowany w Analizator dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
15 | Automatyczne czyszczenie igły aspirującej
16 | System kontroli jakości w oprogramowaniu analizatora
17 | Meny i Instrukcje obsługi w języku polskim
18 | Analizator z wyposażeniem: PC zewnętrzny, monitor min 19 cali, czytnik kodów kreskowych, drukarka laserowa
19 | UPS podtrzymanie pracy analizatora min 10 min.
20 | Udział w miedzynarodowej kontroli jakości - na koszt oferenta
21 | Podłaczenie analizatora do systemu informatycznago ( PSM - Roche) na koszt oferenta
Aparat typu back up
22 | Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż 3 lata
23 | Analizator typu 5 Diff
24 | Minimum 22 parametrów na wydruku badania
25 | Automatyczne czyszczenie igły aspirującej
Warunki serwisowania: Czas reakcji serwisu max 24 godziny Przeglądy i walidacja analizatorów minimum 1 x w roku
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków spowoduje automatyczne odrzucenie oferty w zakresie całego pakietu. Opis techniczno-eksploatacyjny aparatu musi gwarantować spełnienie wyżej wymienionych parametrów

## 14 Hematologia-ceny
Pakiet nr 14 Hematologia — dzierżawa analizatorów wraz z zakupem odczynników | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (5 DIFF)
Lp: | opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | oznaczeń | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
1. | Odczynniki i materały zużywalne na około |  | z 1 opak. |  | opak. |  | opak.
| 20.000 oznaczeń morfologii w opcji 5 DIFF |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Odczynnili RAZEM: |  |  |  | 0 | 0
2. | Krew wzorcowa do codziennej kontroli na 3 poziomach proporcjonalnie do ilości oznaczeń
| N | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| H | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| L | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Kalibrator proporcjonalnie do ilości oznaczeń | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Krew i kalibrator Razem: |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ilość miesięcy | cena za 1 miesiąc | VAT %
4. | Dzierżawa analizatora |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Wartość | Wartość
[8 empty] | netto | brutto
[8 empty] | w PLN | w PLN
|  |  | Odczynniki (pkt.1): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Krew (pkt.2) i kalbrator (pkt.3): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Dzierżawa (pkt.4): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM (5 DIFF): |  |  |  |  | 0 | 0
Formularz asortymentowo-cenowy dla aparatu typu backup
Lp: | opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | oznaczeń | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
1. | Odczynniki i materały zużywalne na około |  | z 1 opak. |  | opak. |  | opak.
| 20.000 oznaczeń morfologii w opcji 5 DIFF |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Odczynnili RAZEM: |  |  |  | 0 | 0
2. | Krew wzorcowa do codziennej kontroli na 3 poziomach proporcjonalnie do ilości oznaczeń
| N | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| H | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| L | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Kalibrator proporcjonalnie do ilości oznaczeń | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Krew i kalibrator Razem: |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ilość miesięcy | cena za 1 miesiąc | VAT %
4. | Dzierżawa analizatora |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Wartość | Wartość
[8 empty] | netto | brutto
[8 empty] | w PLN | w PLN
|  |  | Odczynniki (pkt.1): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Krew (pkt.2) i kalbrator (pkt.3): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Dzierżawa (pkt.4): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM dla aparatu typu backup: |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | HEMATOLOGIA RAZEM (cena w okresie 12 miesięcy) |  |  |  |  | 0 | 0

## 15 Koagulologia
| Pakiet nr 15 Koagulologia - dzierżawa analizatorów i zakup odczynników |  |  |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
Ocena parametrów aparatury do badań koagulologicznych
Zakup odczynników z dzierżawą aparatu na okres 2 lat
|  | K O A G U L O M E T R | Nazwa aparatu:
Lp | określenie parametru |  | punkty*: |  | TAK/NIE
pełny automat
1 | Zakres wyk.badań: | PT | 1
| (ilosc aplikacji) | APTT | 1
|  | Fibrynogen | 1
|  | TT | 1
|  | Czynniki krzepnięcia II,V,VII,X | 1
|  | Białko C | 1
|  | Czynniki krzepniecia VIII,IX,XII | 1
|  | AT III | 1
|  | D-Dimery | 1
|  | Inne ( podac wszystkie ) | n x1 (max. 5 pkt.)
2 | ilość badanego materiału lub wzorca |  | 1
3 | Ilość odczynnika |  | 2
4 | pobieranie materiału z próbki pierwotnej bez wstępnego przygotowania |  | 3
5 | możliwość samodzielnego programowania ozn.:pojedyncze,dublet, dow. |  | 2
6 | możliwość automat.powtorzenia pomiaru przy wynikach patolog. |  | 1
7 | gniazdo RS 232 dwukierunkowa komunikacja |  | 1
8 | możliwość podawania wyników w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  | 1
9 | automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego |  | 1
10 | kompensacja zanieczyszczenia toru optycznego |  | 1
11 | pochodzenie analizatora i odczynnikow od tego samego prod. |  | 1
12 | możliwość połączenia z Lab. Systemem Informat. |  | 1
*do punktacji max. 29 pkt.
Warunki graniczne (brak powoduje odrzucenie oferty)
1 | Aparat fabrycznie nowy.
2 | Koagulometr zapasowy (back up) manualny o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych. Paramery analizatora: min. 4 kanały pomiarowe, aplikacje wprowadzane przez kody kreskowe, dotykowy wyświetlacz.
3 | Pobieranie materiału z próbek pierwotnych w tym przystosowanie do próbowek pediatrycznych (możliwość umieszczenia min. 140 próbek na pokładzie, automatyczne skanowanie próbek).
4 | Możliwość samodzielnego programowaniua pomiarów z wyborem: pojedyncze, dublet lub dowolne.
5 | Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wynikach poza zakresem referencyjnym.
6 | Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy aparatu. Analizator musi posiadać moduł umożliwiający serwisantowi połączenie się z analizatorem przez Internet.
7 | Min. 8 pozycji dla próbek CITO.
8 | Pokład odczynnikowy chłodzony, min. 25 pozycji odczynnikowych. Minimalna ilość kuwet na pokładzie: 800. Kuwety jednorazowe, pojedyncze automatyczne przenoszone i utylizowane.
Lp | Specyfikacja odczynnikowa : |  | potrzeby ilość/2 lata | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
[5 empty] | kol 7x8 |  | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
[8 empty] | opak. |  | opak.
[8 empty] | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Nazwa produktu | Nazwa oferowanego produktu i nazwa producenta | ilość oznaczeń
1 | PT |  | 36000 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | APTT |  | 36000 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Fibrynogen wg Clausa |  | 1800 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | AT III |  | 720 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | D-Dimery |  | 1600 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Białko C |  | 80 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Plazminogen |  | 80 | op. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kalibrator proporcjonalnie do ilości oznaczeń |  |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kontrole propor.do ilości oznaczeń | Normal |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | patolog.wysoka |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | patolog.niska |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Kontrole D-dimer |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Materiały zużywalne prop. do ilości oznaczeń | kuwety |  | szt. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | płyny czyszczący |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | płyn płuczący |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | RAZEM | 0 | 0
[7 empty] | miesięcy |  |  |  | w tym VAT | 0
15 | Czynsz dzierżawny |  |  | m-c |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | RAZEM z dzierżawą |  | 0 | 0
[11 empty] | w tym VAT | 0

## 16 Analityka ogólna
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 16 Zakup odczynników z zakresu analityki ogólnej
Lp | Nazwa produktu | potrzeby ilość* | Ilość | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | kol 5x6 | w opak. | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
|  | j.m. |  |  |  | opak. |  | opak.
|  | ml |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Citron I (fenoloftaleina) | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Cytrynian sodu 3,8% | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | May Grunwald op.max 0,5l | 12000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Giemsa op.max 0,5l razem z buforem | 12000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ehrlich op.max 0,5l | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Pandyego | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Nonne-Apelta | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odczynnik Turka | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Barwnik do retikulocytów | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Płyn do liczenia trombocytów | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyn Lugola | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Propanol 2 – izopropanol | 8000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT w PLN: | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" , jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.

## 17 Drobny sprzęt
Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana odp.3
Pakiet nr 17 Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego
L.p. | Nazwa produktu | ilość w szt. (potrzeby**) | Ilość w 1 opak. | Ilość wg j.m.(np. opak.) | Cena jedn.opak. netto PLN | Cena jedn.opak. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Probówki na 2,5 ml krwi z korkiem zawierające heparynę litową | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Próbówki z cytrynianem sodu 3,2% o pojemności 1,8 ml długości 75 mm do badań koagulologicznych | 40000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml białe | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml żółte | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml niebieskie | 60000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Naczyńka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml różowe | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Końcówki o pojemności do 5000 ul bezbarwne umożliwiające pobranie matreiału z probówki 12x 75 mm | 900 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Końcówki do pipety automatycznej o pojemności do 200 ul; zmiana odp.3: Typu Gilson | 90000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Końcówki do pipety automatycznej o poujemności do 1000 ul; zmiana odp.3: Typu Gilson | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szkiełka podstawowe do mikroskopowaniea o grubości 1 mm, nieszlifowane | 800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach cienkopiszące, czarne | 72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach, grubopiszące, czarne | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach, grubopiszące, zielone | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Kapilary do gazometrii z heparyna litową o poj.220 ul | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Korki uniwersalne do próbówek o śr.od 15-17 mm bezbarwne | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Korki uniwersalne do probowek o śr.od 11 do 13 mm zielone | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Korki uniwersalne do probowek od śr.11 do 13 mm żółte | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Probówki serologiczne z polistyrenu 4 ml lub 5 ml ( 12 x 75) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Próbówki szklane wirówkowe o poj. 10 ml (16 x 100 ) stożkowe | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Próbówki do badań biochem.z granulatem i aktywatorem z PP do szybkiego wykrzepiania 4 ml (12x75) lub na 4-5 ml w rozmiarze 13 x 75 mm | 80000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K 2do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 1 ml 12 x 75 mm | 80000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K2 do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 2 ml ( 12 x 75 mm) | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K2 do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 1 ml ( 12 x 55 mm) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Nożyki stalowe ręczne do nakłuć, pakowane indywidualnie | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | Probówki z kapilarą na 200 ul z EDTA - K2 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Próbówki stożkowez polipropylenu 10 ml puste | 20000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | Probówki z kapilarą na 250 ul lub 200ul z przyspieszaczem do pozyskiwania surowicy | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów na 50 ul z roztworem błękitu brylantowo-krezolowego lub probowki do liczenia retikulocytow na 120 ul krwi zawierajace 100 ul blekitu krezolowego z fioletowym korkiem | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Probówki z kapilarą na 200-250 ul z fluorkiem sodu i antykoagulantem na oznaczania p.cukru | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Kamery do analizy moczu oznaczenie/celka | 40000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | Płyta do badań serologicznych z tworzywa jednorazowego użytku 5x9 dołków - białe | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Zestaw do OB składający się z próbówki na 1 ml z 3,8% cytrynianem sodu i rurki z podziałką | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 | Nakłuwacze o wkłuciu igłowym 21 G ( średnica igły 0,8 mm) i głębokości wkłucia 1,8 mm | 1500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Nakłuwacze o wkłuciu igłowym 26 G ( średnica igły 0,8 mm) i głębokości wkłucia 1,8 mm | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Jednorazowe nożyki hematologiczne o długości ostrza 3 mm sterylne pakowane indywidualnie | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Bagietki laboratoryjne z PP o długości 125 mm i średnicy 4 mm lub dł.120mm i śr. 3mm | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Wymazówki z drewna o dł 150 mm z wacikiem baweł. pakowame indywidualnie, sterylne* | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | Wymazówki o dł 150 mm - 155 mm z wacikiem baw. lub z wiskozy z tworzywa w probówce transportowej sterylne* | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Wymazówki z tworzywa o dł 150 mm-155 mm w probowce transportowej z podłożem Amies ,sterylne* | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Płytki Petriego z polistyrenu o śr. 90mm i wys. ok.14mm lub o wysokości 14,2mm z wentylacją, sterylne* | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 | Ezy z tworzywa sztucznego z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemnosci 1 ul pakowane po 10 lub 20 szt. Sterylne* | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Ezy z tworzywa sztucznego z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemnosci 10 ul pakowane po 10 lub 20 szt. Sterylne* | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
44 | Pojemnik na mocz o pojemności 120 ml szczelnie zamykany sterylny, pakowany indywidualnie* | 3200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Końcówki do pipety automatycznej typu Eppendorf o pojemności do 200 ul w pudełku po 96 szt. | 6144 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Końcówki do pipety automatycznej o pojemności do 1000 ul w pudełku | 6144 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
47 | Zestaw do oznaczania OB. na micro metodę | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
48 | Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100ul | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
49 | Pipetki Pasteura z polietylenu o pojemn.użytk. 3,0 ml z podziałką na 3 ml co 0,5 ml | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
| *Wraz z dostawą towaru wymagane świadectwo sterylności (dot. pozycji 38-44) |  |  |  |  | vat | 0
**W ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby",
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.

## 18 Szybkie testy
Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana odp.3
Pakiet nr 18 Zakup szybkich testów diagnostycznych
Lp | Nazwa produktu | ilość | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  | oznaczeń* | kol 5x6 |  | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
[6 empty] | opak. |  | opak.
[6 empty] | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyny 0 w surowicy krwi + kontrola dodatnia i ujemna | 1500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych RF w surowicy krwi + kontrola dodatnia i ujemna | 900 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Test Waalera Rosego z kontrolami do jakościowego i ilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy krwi | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Test RPR do wykrywania reagin kiłowych w surowicy krwi + kontrola dodatnia i ujemna | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Test kasetkowy do wykrywania M.Tuberculosis w osoczu i krwi pełnej, specyficzność > 99%, zestaw z aplikatorami lub dopuszczenie odp.3 test o czułości 85,7% (IgM) i 88,6% (IgG) | 125 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale, czułość i specyficzność min. 99 % | 125 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania p-ciał Helicobacter pylori w surowicy, osoczu i krwi pełnej czułość min.99 % lub dopuszczenie odp.3 test o czułości >93.2% względem Biopsja/Histologia/RUT | 150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Test kasetkowy HIV 1i2 - jakościowy test 3-ej generacji do równoczesnego wykrywania i różnicowania p-ciał specyficznych do wirusów HIV1 i HIV2 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Szybki test płytkowy lub kasetkowy Clostridium difficile do równoczesnego wykrywania antygenu – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B na jednj kasetce. Koniugat - p-ciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH Wykrywalność toksyny A - minimum 0,7 ng/ml Wykrywalność toksyny B - minimum 0,2 ng/ml Wykrywalność GDH nie gorsza niż 0,8 ng/ml Kontrola dodatnia w zestawie. Test z możliwościa przechowywania próbki do 72 godzin bez zamrażania | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Szybki test immunochromatograficzny na Laktoferynę w kale przeznaczony do różnicowania biegunek zapalnych od niezapalnych. W zestawie kontrola dodatnia (oczyszczona ludzka laktoferyna). W zestawie skalowane pipetki, probówki i koncówki z filtrem. Test z możliwością przechowywania próbki do 2 tygodni 1-2 dni bez zamrażania | 125 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający rotawirusy i adenowirusy w próbkach kału Czułość testu - 100% Swoistość min.98% lub dopuszczenie odp.3: test wykrywający rota i adenowirusy z czułością > 99% dla rota i 90% dla adenowirusów i specyficznością 98 % dla rotawirusów i >99% dla adenowirusów | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale z aplikatorem do ilościowego pobierania kału. Czułość 10 ng/ml lub dopuszczenie odp.3 test o czułości 2 μg/g | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Giardia Lamblia Antigen.Test Elisa w oparciu o p-ciała monoklonalne. Max.2 serie płukań.Czułość min. 3 ng/ml Kontrola dodatnia w zestawie. | 768 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Giardia Lamblia Antigen - szybki test kasetkowy/paskowy - specyficzność min. 99% | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | HCG - Test ciążowy w moczu - kasetkowy 10 mU/ml | 400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" , | [7 empty] | VAT | 0
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.
Wymagania:
Do oferty należy dostarczyć instrukcje z metodyką testów w j. polskim. Wszystkie wymagane parametry testów muszą być potwierdzone w załączonej metodyce
Dostarczone testy muszą mieć okres ważności nie krótszy niż 3 m-ce.
Wymagania dot.pkt 9:
Poziom wykrywalności:
dehydrogenaza glutaminianowa: 0.8 ng/ml
toksyna A ≥0.63 ng/ml
toksyna B ≥0.16 ng/ml

## 19 Mocze
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 19 Analiza moczu -paski testowe z dzierżawą czytnika na okres 2 lat i wykonanie ok.40.000 oznaczeń
Czytnik pasków - nowy lub nie starszy, niż 3 lata (podać nazwę, model, producenta):
Lp | Określenie parametrów granicznych |  |  |  |  | TAK/NIE
1 | Automatyczny transport pasków do odczytu
2 | Automatyczne usuwanie zużytych paskow do specjalnego zbiornika
3 | Możliwość podłączenia do laborat.systemu informatycznego
4 | Aparat z czytnikiem barkodów
5 | Wbudowana drukarka termiczna
6 | Możliwość wprowadzania ID z klawiatury komputera
7 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
8 | Flagowanie wyników patologicznych
9 | Automatyczny pomiar barwy moczu
10 | Detektor obrazu kolorowego typu CCD (Charge Coupled Device)
11 | Wydajność pracy - co najmniej 700 ozn./godz.
12 | Pamięć i możliwość wydruku ostatnich co najmniej 1000 wyników i 300 wyników kontroli
13 | Serwis, przeglądy techniczne na czas trwania umowy na koszt i siłami Wykonawcy.
14 | Oznaczanie min.11 parametrów fizyko-chemicznych wg wykazu jak niżej
16 | Kalibracja za pomocą pasków - na wyposażeniu analizatora
17 | Udział w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem/ 1 x na kwartał
18 | Dostarczenie programu umożliwiającego wpisywanie wynikow osadów moczu
19 | Oprogramowanie w języku polskim
20 | Analizator, paski oraz kontrole muszą być kompatybilne - winny pochodzić od jednego producenta
Warunki graniczne dotyczące pasków testowych: 11 parametrów badanych
Lp | [5 empty] | TAK/NIE
1 | Ciężar właściwy
2 | wartość pH
3 | leukocyty
4 | erytrocyty
5 | bilirubina
6 | urobilinogen
7 | ciała ketonowe
8 | nitraty
9 | białko
10 | glukoza
11 | kwas askorbinowy
Paski testowe na wykonanie około 40.000 badań
Lp | Paski testowe do analizatora | j.m. | ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | paski 11 parametr. | opak.100 paskow |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | materiał kontrolny 3 poz. | 1 opak. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | czynsz dzierżawny | m-c | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | VAT w PLN: | 0
Pozostałe warunki: Podłaczenie analizatora do Lab.Systemu Informatycznego na koszt oferenta

## 20 aparat i odcz.OB
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 20 Dzierżawa analizatora do aut. oznaczania OB na około 20.000 oznaczeń na okres 24 miesięcy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO OKREŚLANIA SEDYMENTACJI ERYTROCYTÓW (OB)
| Parametry graniczne |  |  | Aparat nowy lub nie starszy niż 3 lata |  | UWAGI
Lp | Określenie parametru
1 | Wydajność aparatu min 200 odczytów/godzinę
2 | Interpolacja wyników w odniesieniu do 1h lub 2h Westergrena
3 | Automatyczna kompensacja do tem. 18 st.
4 | Dwukierunkowy interfejs RS 232
5 | Scaner kodów paskowych
6 | Możliwość dostawiania próbek w dowolnym czasie bez konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu pracy aparatu
7 | Czas pojedynczej analizy do 30 min.
8 | Wbudowana drukarka
9 | Probówki z zaznaczonym spektrum pobrania
10 | Możliwość podłączenia analizatora do LSI
Niespełnienie jednego z w/w warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Zestawienie asortymentowo- cenowe
odczynników, materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości oznaczeń 20.000/ 24 miesiace
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Dzierżawa | miesiąc | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
[7 empty] | podatek vat w PLN: | 0

## 21 Serologia sprzęt
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 21 Serologia transfuzjologiczna: dzierżawa aparatu pracującego w oparciu o mikrokolumny żelowe z dostawą odczynników,
materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych na okres 2 lat
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
| ANALIZATOR IMMUNOHEMATOLOGICZNY |  | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 3 lata
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | WYMAGANE | Odpowiedź Oferenta
1 | Analizator do oznaczania grup krwi, alloprzeciwciał naturalnych i odpornościowych i prób zgodności krwi | Wpisać pełną nazwę, typ, producenta
2 | Analizator w pełni automatyczny wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jego funkcjonowania
3 | Aparat wykorzystujący metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych w mikrokolumnach wypełnionych żelem separującym
4 | Karty zawierające 6-8 kolumn
5 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej
6 | Detekcja jakości odczynników
7 | Oprogramowanie w języku polskim
8 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy analizatorem a Lab.Systemem Informatycznym
PARAMETRY MIERZONE
1 | Grupa krwi w układzie ABO ( antygeny oraz izoaglutyniny)
2 | Antygen Rh (D)
3 | Przeglądowe badanie p-ciał nieregularnych w teście PTA - możliwość wykonania z panelem 4-krwinkowym
4 | Fenotyp w układzie Rh
5 | Identyfikacja p-ciał
6 | Bezpośredni test antyglobulinowy
7 | Próba krzyżowa w teście PTA z dowolną liczbą jednostek krwi
Wymagania serwisowe
Przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi systemu w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium
Zapewnienie serwisu całego zestawu aparaturowego w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy
Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii lub dostawa sprzętu zastępczego
Przegląd techniczny 2 x w roku na koszt i siłami Wykonawcy.

## 21 Serologia
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 21 Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych z zakresu serologii transfuzjologicznej do mikrometody kolumnowo-żelowej
okresie 24 miesięcy.
Specyfikacja odczynników diagnostycznych i pozostałych elementów zużywalnych w metodzie kolumnow-żelowej do wykonania wymienionych niżej ilości badań w trybie manualnym
1: Grupa krwi ABO DVI-/DVI+ ----------- 6400 oznaczeń/24 miesiące
2: Grupa krwi noworodka ----------- 240 oznaczeń/ 24 miesiący
3: Skryning p-ciał PTA-LISS) ------------ 8.000 oznaczeń/ 24 miesiący
4: Próba zgodności ( PTA-LISS) ------------- 7200 oznaczeń/ 24 miesiący
5: Potwierdzenie grupy biorcy ------------- 2880 oznaczeń/ 24 miesiący
6.Potwierdzenie grupy dawcy ------------- 6800 oznaczeń/ 24 miesiący
Lp | Nazwa produktu | nr katalogowy | j.m.- potrzeby/24 miesiące | wielkość opakowania | ilość op. | cena netto za 1 op. PLN | stawka VAT w % | cena brutto za 1 op. PLN | wartość umowy netto PLN | wartość umowy brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Dzierżawa automatu |  | 1 mies./24 |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0 | 0
[9 empty] | podatek vat w PLN | 0
Wymagania graniczne:
1.Odczynniki w postaci minimum 6-8 kolumnowych mikrokart gotowych do użycia bez konieczności wstępnej preparatyki
2.Odczynniki posiadające długie terminy ważności - minimum 9 miesięcy
3.Posiadające certyfikaty CE
4.Oferent dostarczy wraz z odczynnikami niezbędny sprzęt pomocniczy ( wirówka, cieplarka itp.) - wymienić
5.Sfinansowania uczestnictwa w programie kontroli jakości badań - 4 x w roku
6.Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii lub dostawa sprzętu zastępczego
7.Bezpłatny przegląd techniczny 1 x na 6 miesięcy
8.Przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi systemu w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium
9.Odczynniki i aparatura od tego samego producenta

## 22 test ureazowy
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 22 Suchy gastroskopowy test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylorii.
[6 empty] | CPV: | 33696500-0
Odczynniki laboratoryjne
l.p. | Nazwa testu | Potrzeby * Ilość testów | ilość w 1 opakowaniu | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT % | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Suchy gastroskopowy test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylorii. | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | wartość podatku VAT: | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" ,
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.

## 23 do ABL90
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 23 Dostawa odczynników i wszelkich materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych ABL90Flex (posiadanego przez Zamawiającego)
CPV 33696500-0;CPV 22993000-7
Lp. | Wymagany panel oznaczeń: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jednostka miary | Ilość asortymentu na 24 miesiące | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Pakiet odczynnikowy |  | sztuka | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | kaseta sensorowa, termin ważności po zainstalowaniu 30 dni, ilość testów 600 badań |  | sztuka | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Kalibrator hemoglobiny, a 4 ampułki |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Złacze wlotu |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Uszczelka wlotu |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Papier do drukarki, 8 rolek |  | opakowanie | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Strzykwaki do gazometrii a 100szt. |  | opakowanie | 156 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0